## Sheet2
深圳市妇幼保健院医用耗材公开遴选技术参数及商务需求表
项目编号 | 项目名称/项目明细 |  | 技术参数 | 商务需求 | 最高限价 | 响应情况
SZFYHCLX-2403-1 | 有机酸检测样本释放剂 |  | 1.本试剂盒采用内标法，半定量分析得到≥150种有机酸的浓度，可检测超过60种遗传代谢疾病。 2.样品类型：尿液样本、尿滤纸片样本。 3.参考区间：注明试剂检测每个指标的参考值或参考范围；且至少包含三个临床机构各自不少于1000例新生儿标本的检测数据。 4.可提供专业的数据分析、管理软件与报告软件：具有质控数据和Cut-off值分析功能，自动标记异常结果和质控样本，可根据检测结果与样本信息生成检测报告，并提示可能患有的疾病类型。 | 1.保证及时供货，有试剂盒仓库。 2.试剂应已获得市场广泛认可，需提供至少3家省市级妇幼保健院或三甲医院用户名单及对应证明材料。并提供在广东省内三甲妇幼保健院使用的发票佐证。 3.配备售后技术服务团队，收到通知后2H能提供上门售后服务和技术支持。 | 150元/人份 | 根据报名项目在本单元格填写技术参数与商务需求响应情况。
SZFYHCLX-2403-2 | 新生儿基因筛查测序反应通用试剂盒 |  | 1.检测范围：一次测试完成≥120种遗传病相关的130个基因所有外显子、±50bp内含子区域以及HGMD及Clinvar数据库已报道的非编码区及深度内含子区致病变异所在区域（限点突变及小片段插入/缺失变异）的检测。 2.检测方法：超多重PCR扩增技术。 3.样本类型：5个3.2mm干血斑或全血1ml。 4.测序模式：PE150。 5.生信分析：自动化报告分析，提供本地化分析系统方案。 6.提供自主知识产权的新生儿遗传病基因检测数据库证明文件。 提供核心建库技术的证明文件。 | 1.配送货源稳定、配送及时，产品相关问题跟进解决。 2.提供试剂盒性能验证报告及本地化培训方案。 3.提供服务保障方案：服务及时响应，2h到场响应。 | 585元/人份 | 根据报名项目在本单元格填写技术参数与商务需求响应情况。
SZFYHCLX-2403-3 | Qubit 1XdsDNA高灵敏度（HS）定量试剂盒 |  | 1.检测范围：准确检测初始浓度为 5 pg/µL 至 120 ng/µL 的 DNA 样品（具体取决于样品量），检测范围为 0.1−120 ng。 2.可在 Qubit 荧光计上实现简单的 dsDNA 样品定量。耐受污染物，如盐、溶剂或去污剂。 | 1.配送及时供货、冷链运输，货源稳定，产品相关问题跟进解决。 2.提供试剂盒性能验证报告及本地化培训方案。 3.提供服务保障方案：服务及时响应， | 5.268元/反应数 | 根据报名项目在本单元格填写技术参数与商务需求响应情况。
SZFYHCLX-2403-4 | 人类BRCA1基因和BRCA2基因突变检测试剂盒 |  | 适用范围：可用于检测BRCA1基因和BRCA2基因的点突变和插入缺失突变。 具体要求： 1.检测试剂盒产品获NMPA批准 2.获批可用于帕米帕利胶囊的相关用药指导。 3.检测样本类型：外周血。 4.灵敏度：可以检测50 ng DNA样品中含量低至25%的BRCAI基因或BRCA2基因突变。 5.试剂盒最高可检测保存年限3年的样本。 | 1.配送货源稳定、配送及时，产品相关问题跟进解决。 | 2610元/人份 | 根据报名项目在本单元格填写技术参数与商务需求响应情况。
SZFYHCLX-2403-5 | HLA特异性IgG抗体检测试剂盒 |  | 1.适用范围：在排除常见因素的基础上，具有以下情况者可尝试免疫治疗，且女性HLA抗体检测阴性。 1、≥2次流产。 2、≥2IVR-ET失败。 3、先兆流产者（应前保胎知情同意书）。 4、卵泡发育不良，超排卵疗效差（≦6个卵泡）。 5、内膜生长不良。 6、原因不明性不孕。 7、免疫紊乱，如ANA阳性、SLE阳性等。 8、具有羊水过少，胎儿宫内发育迟缓（FGR）孕产史者，且原因 不明者。 9.HLA抗体检测适用于需要做主动淋巴细胞免疫治疗的患者 主动淋巴细胞免疫治疗适用于①具有习惯性流产的女性，②具有异常妊娠史的女性，③婚后不易怀孕的女性，④妊娠早期紧急保胎的女性，⑤通过辅助生育妊娠而需要保胎的女性，⑥其他保胎措施无效的女性等。 10.参考我院在用的美国 One Lambdaxx 20*5/盒 | 1.配送货源稳定、配送及时，产品相关问题跟进解决。 | 130.6元/测试 | 根据报名项目在本单元格填写技术参数与商务需求响应情况。
SZFYHCLX-2403-6 | 无创产前筛查检测试剂全套 | 核酸提取试剂P2-96（富集法） | 1.用于核酸的提取、富集、纯化等步骤。其处理后的产物用于临床体外检测使用。 2.本试剂通过磁珠法从人血浆中提取DNA。在裂解液的作用下DNA被充分释放，通过磁珠吸附纯化 得到所需要的DNA溶液。 3.参考我院在用的中国武汉华大基因96人份/盒 4.适配中国华大基因测序仪（第二代测序系统） | 1.配送货源稳定、配送及时，产品相关问题跟进解决。 | 2332.2元/96人份 | 根据报名项目在本单元格填写技术参数与商务需求响应情况。
|  | 测序反应通用试剂盒（联合探针锚定聚合测序法）（BGISEQ-500，SE35循环） | 1.与基因测序仪配合使用,完成高通量测序过程并获取样本序列信息，是测序反应系统的通用试剂。 2.使用联合探针锚定聚合技术测定装载在芯片上的DNA纳米球携带的碱基序列。 3.参考我院在用的中国武汉华大基因96人份/盒 4.适配中国华大基因测序仪（第二代测序系统） | 1.配送货源稳定、配送及时，产品相关问题跟进解决。 | 19440元/96人份 | 根据报名项目在本单元格填写技术参数与商务需求响应情况。
|  | 胎儿染色体非整倍体（T21、T18、T13）检测试剂盒（联合探针锚定聚合测序法） | 1.用于定性检测孕周为 12周及以上的孕妇外周血血浆中胎儿游离脱氧核糖核酸(DNA)，通过分析样本中的胎儿游离 DNA 的 21 号、18 号及 13 号染色体数量的差异,对胎儿染色体非整倍体疾病 21-三体综合征、18-三体综合征和 13-三体综合征进行产前筛查。本试剂盒仅用于构建测序文库。 2.参考我院在用的中国武汉华大基因96人份/盒。 3.适配中国华大基因测序仪（第二代测序系统）。 | 1.配送货源稳定、配送及时，产品相关问题跟进解决。 | 17107.8元/96人份 | 根据报名项目在本单元格填写技术参数与商务需求响应情况。
|  | 测序反应通用试剂盒（联合探针锚定聚合测序法）（G400 SM FCL SE35） | 1.检测 DNA 文库的一组常用试剂，与基因测序仪配合使用，完成高通量测序过程并获取样本序列信息，是该测序反应系统的通用试剂； 2.本试剂盒使用联合探针锚定聚合技术，测定装载在载片上的 DNA 纳米球携带的碱基序列。 3.适配中国华大基因测序仪（第二代测序系统）。 | 1.配送货源稳定、配送及时，产品相关问题跟进解决。 | 38880元/192人份 | 根据报名项目在本单元格填写技术参数与商务需求响应情况。
SZFYHCLX-2403-7 | 脊髓性肌萎缩症基因检测试剂盒（测序反应通用试剂盒） |  | 具体要求： 1.用于体外检测人外周全血样本基因组DNA中运动神经元存活基因1（SMN1）外显子7的拷贝数变异，可检出 SMN1 基因纯合缺失型、杂合缺失型和正常型。纯合缺失型、杂合缺失型和正常型，检测结果用于脊髓性肌萎缩症的辅助诊断。 2.试剂盒配置：试剂盒反应液包含β-actin基因（内参基因），全程监控反应体系。 3.防污染：UNG酶防污染体系，应杜绝PCR实验室⽓溶胶污染问题。 4.检测时间：样本仪器扩增小于1.1小时。 5.灵敏度：产品检出限2-180ng/µl。 6.配套提供试剂相关耗材（如：核酸提取试剂、PCR八联管）。 7.参考我院在用的苏州天隆32测试/盒。 | 1.配送货源稳定、配送及时， 2.提供整体解决方案，对于检测结果异常样本提供免费复查； | 130元/人份 | 根据报名项目在本单元格填写技术参数与商务需求响应情况。
SZFYHCLX-2403-8 | 胚胎培养皿 |  | 1.用于胚胎实验室胚胎培养，配合时差培养箱在不改变胚胎培养环境的情况下实时观测胚胎发育情况，提供胚胎发育的各项参数和评分，为胚胎学家选取胚胎提供决策依据。 2.用于时差培养箱（产地品牌：丹麦Vitrolife，规格型号：16450、EmbryoSlide+）。 3.用于时差培养箱（产地品牌：丹麦Vitrolife，规格型号：FT-S-ES-D、EmbryoSlide）。 | 1.配送（货源稳定：供应商配置有多个仓库，能及时响应；配送及时：供应商接到采购订单后，能24小时内完成配送。） 2.服务能力（售后群随时响应服务需求，48小时内完成维修，每半年完成一次设备例行巡检和软件升级） 3.根据临床需求，提供操作培训。 | 200元/个 | 根据报名项目在本单元格填写技术参数与商务需求响应情况。
SZFYHCLX-2403-9 | 诱发精子顶体反应检测 |  | 1.用于检测成年男性诱发精子的顶体反应状况。精子顶体反应是受精的前提,只有发生顶体反应的精子才能穿过透明带与卵细胞膜融合完成受精。诱发精子顶体反应检测可用于评估精子自然受精的能力。 2.诱发精子顶体反应检测试剂盒(密度梯度溶液、40%密度梯度溶液、精子培养液、钙离子载体、对照液、荧光染剂等所需配液) 3.精子培养液酸碱度:pH7.2~7.6 4.荧光染剂酸碱度:pH 7.2~7.6 5.批内精密度:变异系数(CV)≤5% 6.批问精密度:变异系数(CV)≤8% | 1.配送(货源稳定性、配送及时性)供应商接到采购订单后，能24小时完成配送，厂家要保证2个月以上试剂使用量，不能影响临床实验。 2.服务能力(产品相关问题跟进48小时完成维修维护解决、有配套使用设备所需的关联服务)如:出现问题要及时跟进及时解决，每月要到科室维护相关实验中设备保证可正常使用。 3.满足医院合同签订要求，及根据临床需求，提供操作培训。 | 180元/测试 | 根据报名项目在本单元格填写技术参数与商务需求响应情况。
SZFYHCLX-2403-10 | 高频电凝手术器械 （环状环） |  | 1.主要用于等离子双极宫腔电切手术 2.技术要求：可重复使用，高温高压灭菌；主要用于等离子双极宫腔电切手术，可与科室现有的奥林巴斯电切镜配套使用。 3.产品材质采用W1钨丝的化学反应应符合YS/T 659-2007的规定，具有耐腐蚀性能，应能满足YY/T 0149-2006中5.4b级的规定。 4.具有环状，匹配奥林巴斯ESG-400的电切镜使用，满足临床等离子双极电切手术要求。 | 1.配送：按需配送，接到医院订单3个工作日内送到 2.服务能力：7*24小时的电话联系，接到故障电话4小时内到达现场处理，24小时内应急处理，不可抗力除外。（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 1900元/个 | 根据报名项目在本单元格填写技术参数与商务需求响应情况。