## Sheet2
深圳市妇幼保健院功能需求满足情况表
序号 | 科室 | 项目名称（请在项目清单中挑选对应项目，每个项目一个表） | 功能需求（包括但不限于） | 介绍产品功能需求满足情况（请如实填写，如参数、功能术语描述不一致或者产品有其他特点及优势，可补充填写。） | 商务需求 （如保修，年度保养次数，系统对接需求等） | 介绍产品商务需求满足情况（请如实填写） | 主要配置（包括但不限于） | 介绍产品配置需求满足情况（请如实填写，如配置术语描述不一致或者有增加的配置，可补充填写。）
1 | 眼保健科 | 超广角激光扫描检眼镜 | 1，眼底彩照成像光源：需包含但不限于半导体激光 2，半导体红激光波长：≤635nm红激光 3，半导体绿激光波长：≥532nm绿激光 3，成像范围：单次正位扫描范围200° 4，成像要求：瞳孔最小直径≤2mm 5，具备超广角立体眼底像、超广角自发荧光、无赤光成像 6，成像模式：可自动拍摄和手动拍摄成像 7，具备3D立体视图演示功能，模拟眼球立体动画，支持白内障和屈光不正的患教演示。 |  | 维保年限≥3年 |  | 1、激光扫描检眼镜主机 1台 2、触摸屏显示器 1台 3、电脑显示器 1台 4、电脑主机 1台 5、彩色喷墨打印机 1台 6、电动升降台 1台 7、中文说明书 1份
2 | 口腔病防治中心 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备（CBCT） | 1.球管：焦点≤0.5 mm，固定阳极，热容量≥400kJ。 2.高清拍摄成像视野FOV≥40x50mm时，最小体素≤100um，可扩展至75um。 3.单次拍摄最大3D成像视野 FOV≥Ø200x170mm（直径x高度），此视野的最高精度≤200um体素。 4.剂量控制：具有超低剂量程序，可在最高分辨率的3D拍摄时一键开启，例如在体素≤100um时开启，降低≥75%的辐射剂量。 5.CCD探测器灰阶≥16bit，灰度值≥65536，像素尺寸≤48μm。 |  | （1）合同签订后30天（日历日）内，交货期是指所有货物运抵现场安装调试完毕后交付用户验收的日期。 （2）质保期≥5 年（至少≥5年） |  | 1、口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 1台 2、头影测量投影装置 1套 3、非晶硅平板探测器 1块 4、CCD探测器 1块 5、可伸缩立柱 1套 6、SCARA三关节臂 1套 7、10英寸中文彩色触控屏 1套 8、3D牙科拍摄程序 1套 9、2D全景拍摄程序 1套 10、2D头颅拍摄程序 1套 11、患者定位附件 1套 12、手持曝光开关及电缆 1套 13、校准工具 1套 14、3D重建服务器 1台 15、原厂操作软件 1套 16、影像工作站 1套
3 | 妇幼医学研究所 | 液体自动工作站 | 1. 台面活动区域以外具有独立的微孔板存储空间，存储位不占加样台面空间，可容纳微孔板或其他器皿，且微孔板之间有物理间隔，避免交叉污染； 2. 配置低位脱排系统，保证加样针在封闭空间中进行脱排，有效避免气溶胶污染； 3. 采用气体置换加样原理，无系统液及加样管路，无需进行管路清洗，通道内置滤芯，液体渗入通道时可以安全停止，有效防止污染； 4. 加样范围：0.5-1000μl；加样精度：1μl≤5%；10μl≤1%；100μl≤0.5%； 5. 具有独立移板功能机械臂，不与移液机械臂捆绑，可实现加样和耗材移动同时进行，可访问层架式立体储板架； 6. 四个高清彩色摄像头，血浆白膜两层液面自动标定，所见即所得，自动识别加人工确认双保险； 7. 具有吸头回放功能，在同一液体间重复使用可以识别及重复使用已有吸头； 8. 可无缝对接现有样本库管理软件，实现数据通讯，自动记录每个样品的条码、位置、体积、成分和流转信息。 |  | 1. 整套系统质保≥5年； 2. 每年至少进行一次免费性能验证； 3. 提供一年一次的设备保养服务及日常系统对接技术支持。 |  | 1. 仪器主机平台 1个 2. 独立灵活通道移液机械臂 1个 3. 独立移板功能机械臂 1个 4. 在线条码扫描器 1套 5. 血液分层识别模块 1个 6. 冻存管自动开关盖模块 1个 7. 控制软件及操作电脑 1套 8. 载架及适配器 1套