## Sheet2
深圳市妇幼保健院功能需求满足情况表
序号 | 科室 | 项目名称（请在项目清单中挑选对应项目，每个项目一个表） | 功能需求 | 介绍产品功能需求满足情况（请如实填写，如参数、功能术语描述不一致或者产品有其他特点及优势，可补充填写。） | 商务需求 （如保修，年度保养次数，系统对接需求等） | 介绍产品商务需求满足情况（请如实填写） | 主要配置 | 介绍产品配置需求满足情况（请如实填写，如配置术语描述不一致或者有增加的配置，可补充填写。）
1 | 放射科 | X射线计算机体层摄影设备 | 1、球管阳极热容量（非等效值） ：≥ 8.0MHU 2、高压发生器功率（非等效值）： ≥ 80kW 3、最小扫描层厚 ：≤0.4mm 4、图像重建速度 ： ≥60幅/秒 5、X-Y平面空间分辨率： ≥23lp/cm@0%MTF 6、床面可降至离地面最低距离 ： ≤43cm 7、机架孔径：71cm≤机架孔径≤75cm 8、探测器排列 ： ≥48排 |  | 质保期≥3年，其中第1年全保，第2-3年技术保 |  | 1、CT机1套 2、后处理工作站1套 3、基础应用功能 1套 4、最新迭代技术 1套 5、头灌注分析软件1套 6、肺结节分析软件1套 7、心脏功能包 1套 8、能谱成像技术1套 9、AI肺结节高级功能软件1套 10、高压注射器1套 11、医用显示器6台 12、铅防护用具品 （含成人1套、儿童1套、陪护2套，共计4套）
2 | 皮肤科 | 二氧化碳手术激光系统 | 主要参数： 1、波长：10600nm； 2、▲平均输出功率：≥60W； 3、▲峰值功率：≧240W； 4、非像束（素）激光； 5、▲单脉冲治疗深度：≧ 3.5mm； 6、光斑扫描方式：非顺序扫描。 |  | 1.主机及配件免费保修期 ≥3 年。 2.由生产厂家提供售后服务，24小时内响应，48小时维修到位。 3.保修期内，生产厂家每年最少提供2次免费保养，执行QA，按照厂家标准进行调校，以及对数据库或软件等进行清理和备份，确认各项技术指标及性能。 4.保修期内，设备主机及配件免费维修、免费更换、免工时费，包括软件并免费提供软件升级。 |  | 主要配置： 1、主机一台 2、微扫描手具一个 3、准直切割手具 一个 4、图像扫描手具一个 5、脚踏开关一个
3 | 皮肤科 | 光子平台 | 1、波长400-1200nm； 2、使用滤光片更换技术；3、脉宽：4-20ms连续可调，连续脉冲宽度，可实现个性化治疗；不能为固定脉宽； 4、具备脉冲延迟技术：5-150ms连续可调； 5、脉冲方式：具备多个同步脉冲技术 6、具备非剥脱点阵技术； 7、非剥脱点阵激光光斑大小、密度可调。 |  | 1.主机及配件免费保修期 ≥3 年。 2.由生产厂家提供售后服务， 24小时内响应，48小时维修到位。 3.保修期内，生产厂家每年最少提供2次免费保养，执行QA，按照厂家标准进行调校，以及对数据库或软件等进行清理和备份，确认各项技术指标及性能。 4.保修期内，设备主机及配件免费维修、免费更换、免工时费，包括软件并免费提供软件升级。 |  | 1、强脉冲光主机一台 2、推车一台 3、强脉冲光手具一个 4、光学滤光片八片 5、 导光晶体两个 6、非剥脱点阵模块一个 7、非剥脱点阵手具一个 8、脚踏开关一个
4 | 皮肤科 | 射频治疗仪 | ▲1.无创治疗，治疗深度在无创条件下可达到皮下6mm ▲2.能量模式：超声与射频同时发射 ▲3.人工智能能量峰值实时监控系统：人工智能能量流控制系统（体部治疗头：80kHz土10kHz，面部治疗头：40kHz土10kHz） 4.冷却方式：帕尔贴分散表皮接触式冷却 ▲5.治疗使用频率：3.4MHz 6.治疗能量密度：48.6W/cm² 7.冷却系统温度范围：10-30°C/关闭（共22 档） |  | 主机及配件免费保修期≥3年；保修期内，每年提供 2 次免费保养；保修期内，由投标人免费提供该设备与医院PACS、HIS、叫号系统等的数据接口服务，次数不限，涉及与第三方公司的接口费用，由投标人负责。免费提供网络的接口至设备端接口的深化设计及采购、施工，含需增加的交换机、网络接口、线缆及其路由等。 |  | 1.治疗主机1台； 2.面部治疗头1个； 3.身体治疗头1个； 4.设备说明书1份； 5.操作手册1本。
5 | 供应商 | 预真空压力蒸汽灭菌器 | 1、具备当前先进的脉动真空压力蒸气灭菌技术，采用双门通道式设计，可互锁，灭菌门具有安全装置，灭菌室有效容量≥1200升，能够大批量高质量、安全、可靠的处理待灭菌物品，达到灭菌目的。 2、具备灭菌未完成门不能自动开启，遇阻回弹保护功能，自动安全装置在移动的过程中如有阻隔即停止运行等多种安全保护。 3、材料要求：灭菌器腔体、加热夹套、蒸汽、水管线材质： 均为316L不锈钢，要求耐酸不锈钢。 4、LCD彩色触摸屏中文显示和操作，灭菌程序≥10个且操作时可在的屏幕上直接选择程序，具备134度和121度器械敷料灭菌程序，操作面板可实时显示图形或数据； 5、配有独立温度记录仪或打印机进行打印记录，记录仪的温度取样来自独立的传感器，打印纸打印内容有程序、温度、压力、时间等参数数据显示，温度精度为0.1℃，压力精度为1mbar，具备故障报警功能和自动故障诊断功能。 |  | 1、具有数据输出软件。配备网络通讯接口，开放数据，免费配合与医院整体软件系统进行数据连接并配备数据输出使用的计算机设备， 终身免费提供软件升级服务。 2、生产厂家在国内配有专业的售后服务人员及配件库，确保2小时内响应用户要求，24小时给出解决方案，48小时解决，满足临床正常运行需要。 3、整机（包含第三方配件）免费保修五年,终身维修。保修期内,年度定期预防性维护保养次数应不少于四次（1次/季）。保修期内免费更换零配件、免工时费。 4、免费保修期间，设备年度性能测试服务1次/台/年 |  | 1、压力蒸汽灭菌器主机 1台； 2、内置打印系统； 3、装卸载车 2台； 4、灭菌层架 2个； 5、标淮灭菌篮筐 30个； 6、数据采集管理系统 1套； 7、备用安全阀、压力表 4套。 8、第三方生物、化学、BD测试服务3次/台
6 | 耳鼻喉科 | 内窥镜摄像系统 | 1、数字式全高清主机，输出分辨率1920X1080，逐行扫描 50帧/秒 具有动态喉镜以及电声门功能，可连接电子镜，纤维镜 2、带有动态喉镜及喉频谱功能 3、具有电声门功能 4、内置LED光源，系统无需额外内窥镜光源 5、内置麦克风，可同步采集音频参数 6、动态方式：电子快门频闪 7、电子频闪可切换至普通内窥镜模式，以用耳、鼻等其他部位的检查和手术 8、带PIET功能可自动补亮照明以及自动测光：术野边缘，特别是组织深部间隙自动补亮功能，使得整个视野都非常明亮，没有暗区 |  | 1.仪器自安装验收之日起整机（包含第三方配件）实行免费保修三年，终身维修；2.保修期后将长期优价提供配件及耗材； 3.接到用户反馈的信息后两小时内做出响应，二十四小时内提出解决方案，四十八小时内解决； 4、终身免费提供升级软件；5、保修期内每年2次仪器的维护。 |  | 1、内窥镜摄像系统，分辨率≥1920×1080p，DVI-D 2组，3G-SDI4组 一台 2、脚踏开关 1套； 3、全高清电子鼻咽喉内窥镜（儿童型2.5mm） 2根 4、EGG电极 1个 5、喉部固定绑带 1包 6、动态喉镜专用麦克风，用于带电声门功能主机 1个 7、全高清≥27寸医用监视器，分辨率≥1920x1200 一台 8、全高清内窥镜图文工作站，配置品牌电脑和打印机 一套
7 | 口腔病防治中心 | 牙科综合治疗台 | 1、病人椅悬挂升降，无底座设计。静态承重≥1吨，动态承重能力≥210kg;占地面积约2平方； 2、 配备原厂内置无碳刷电动马达，LED光源，提供清晰的术野； 3、机箱内置水瓶独立供水系统，可自由切换供水方式； 4、机箱内置专用冲洗消毒插孔器械管线冲洗消毒功能、内置管路防回吸功能、多功能牙椅脚踏； 5、所有器械管线采用快接头方式连接操作台，高速手机/洁牙机/电马达等器械的管线可以任意互换，设备自动识别器械类型； 6、配内置洁牙机，超声发生器系统，工作尖双向超声振动;新型手柄产热少，使用寿命更加长久;CCS颜色标识系统 |  | 提供整机免费保修期 5年,终身维修。保修期内,年度定期预防性维护保养次数应不少于 2 次。保修期内免费更换零配件、免工时费。 |  | 1口腔综合治疗台主机10台 2三关节自平衡器械臂10套 3医生操作台 (含按键带LED显示窗)10套 4器械盘10套 5器械盘硅胶垫10套 6三用喷枪20支 7高速光纤手机管线20条 8带光无碳刷电动马达10套 9侧悬浮病人椅10套 10三关节头枕10套 11可拆卸玻璃痰孟10套 12感应式注水台10套 13全自动管路冲洗系统10套 14独立供水系统10套 15助手操作台 (含按键)10套 16吸唾系统(含强弱吸管路)10套 17LED感应式手术灯10套 18多功能脚控器10套 19医生座椅10套 20护士座椅10套 21高速手机20支 23低速直机10支 24双动力内置洁牙机10套 25三用喷枪头50个 26显示屏10个 27过滤网40个