## Sheet2
深圳市妇幼保健院2023年第八期医用耗材公开遴选技术参数及商务需求表
项目编号 | 项目名称 | 项目明细 | 技术参数 | 商务需求 | 最高限价 | 响应情况
SZFYHCLX-2307-1 | 沉降式宫颈液 基细胞学检查 | 样本密度分离液 | 适用范围 ：用于检查宫颈癌前病变和感染疾病 具体要求：（1）无菌性，保证试剂无污染（2）准确性，试剂检测标准品/临床样本阳性和阴性符合率均100%（3）特异性，可疑物质对检测试验无干扰 | 1.配送 货源品质稳定、配送及时 2.服务能力 （1）免费质保期：提供的产品在保质期内正常运输、储存及使用情况下，其产品质量由供货公司负责，承担由产品质量问题引起的责任，如有质量问题，无条件退换货。（2）产品质量出现问题，可以及时沟通，上门服务。（3）深圳设有仓库及服务点。 | 10元/ml | 根据报名项目填写技术参数与商务需求响应情况。
|  | 样本保存液 | 适用范围：用于检查宫颈癌前病变和感染疾病 具体要求：（1）保存液应呈透明、无浑浊、沉淀和悬浮物。（2）包装瓶密封性好、标签完好。 |  | 2元/ml
SZFYHCLX-2307-2 | 免疫组织化学检查 （适配全自动免疫组化染色系统BenchMark Ultra） | DAB染色液 | 适用范围：用于免疫组织化学染色的显色 具体要求：（1）对免疫组化切片的显色效果适中，避免影响对抗体表达程度的判断级别（2）避免出现假阳性或者假阴性 | 1.配送 货源品质稳定、配送及时，具备冷链物流配送。 2.服务能力（1）免费质保期：提供的产品在保质期内正常运输、储存及使用情况下，其产品质量由供货公司负责，承担由产品质量问题引起的责任，如有质量问题，无条件退换货。（2）产品质量出现问题，可以及时沟通，上门服务。（3）深圳设有仓库及服务点。 | 52.8元/测试 | 根据报名项目填写技术参数与商务需求响应情况。
|  | 苏木素染色液 | 适用范围：用于对组织细胞切片及涂片中的细胞核染色，为免疫组织化学应用的复染剂 具体要求：（1）染色效果适度，对靶组织的目标物质染色效果好，细胞核质对比鲜明（2）长时间内不出现褪色或者不上色的情况 |  | 36.468元/ml
|  | 返蓝染色液 | 适用范围：用于调节免疫组织化学实验中苏木素的染色，由紫色变为蓝色 具体要求（1）对于苏木素的调节染色能力好，以达到细胞核染色适度（2）质量稳定，除开人为及仪器故障等因素，一般情况下，试剂质量效果稳定 |  | 29.04元/ml
|  | 清洗液 | 适用范围：用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测等 具体要求（1）可充分清洗组织或者细胞玻片上残留的试剂及未结合的物质（2）具有平衡pH值值，去除反应液体表面张力的作用，以增强液体在反应体系的流动性 |  | 1364元/L
|  | 清洗液 | 适用范围：用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，为免疫组化应用提供稳定的水相环境。 具体要求：（1）可充分清洗组织或者细胞玻片上残留的试剂及未结合的物质（2）具有平衡pH值值，去除反应液体表面张力的作用，以增强液体在反应体系的流动性 |  | 594元/L
|  | 缓冲液 | 适用范围：用于提供/维持反应环境。 具体要求（1）试剂质量稳定，不影响检测过程及结果（2）试剂不存在微生物污染，如液体浑浊、异味等 |  | 483元/L
|  | 缓冲液 | 适用范围：用于提供/维持反应环境。 具体要求（1）试剂质量稳定，不影响检测过程及结果（2）试剂不存在微生物污染，如液体浑浊、异味等 |  | 650元/L
|  | 免疫组化抗原修复缓冲液 | 适用范围：用于免疫组化染色前抗原的修复，提高免疫组化染色的灵敏度和特异性等 具体要求：（1）pH值值稳定（2）批内重复性好，同一批试剂对不同的石蜡组织切片进行抗原修复，其染色结果无明显差异（3）批间重复性好，不同批次试剂对同一石蜡组织切片进行抗原修复，其染色结果无明显差异 |  | 1364元/L
SZFYHCLX-2307-3 | 遗传性耳聋基因检测试剂盒（荧光PCR溶解曲线法） | 遗传性耳聋基因检测试剂盒 （荧光PCR溶解曲线法） | 适用范围：适用于体外定性检测人外周静脉血、血斑、唾液样本提取的人类基因组DNA中4个耳聋基因的15种突变（其分别为GJB2: c.35delG, c.176-191del16bp, c.235delC, c.299-300delAT; GJB3: c.538C>T; mtDNA: m.1494C>T, m.1555A>G; SLC26A4: c.919-2A>G, c.1174 A>T, c.1226 G>A, c.1229 C>T, c.1707+5 G>A, c.1975 G>C, c.2027 T>A, c.2168A>G）。 材质要求：无 具体要求： 1.试剂采用预分装冻干形式，无需人工配置 2.采用荧光和熔解温度二维标记技术，实现单管多位点检测 3.采用多色探针熔解曲线分析技术，可满足自动熔解曲线分析、自动结果判读的全自动工作流程 4.本产品检测不同基因型样本的检测下限为人类基因组 DNA 25ng/反应。 其它要求： 1.2~8°C 避光保存，有效期 18个月或以上。 2.适配宏石SLAN-96S全自动医用PCR分析系统使用 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 8800元/48测试 | 根据报名项目填写技术参数与商务需求响应情况。
|  | 核酸提取或纯化试剂 | 适用范围：用于核酸的提取、富集、纯化等步骤。 材质要求：无 具体要求： 1. 提取产量：从 200μl 全血样品中提取 DNA 总产量≥1.5μg。 2. 提取纯度：OD260/OD280≥1.5。 其它要求： 1.样本保存：可立即进行提取，也可于 2~8℃保存待测，长期保存需置于-20℃。2.适配天隆NP968-C核酸提取仪使用 |  | 10元/人份
SZFYHCLX-2307-4 | 地中海贫血基因检测试剂全套 | α-地中海贫血基因检测试剂盒（gap-PCR法） | 适用范围：本试剂盒用于体外定性检测全血DNA样本是否带有α-地贫缺失基因，可同时检测3种(--SEA、-α3.7、-α4.2)缺失型α-地贫。 材质要求：液体 具体要求： 1.试剂经国家药品监督管理局（NMPA）审批，获得国家第三类医疗器械注册证书。 2.检测范围：可同时检测3种（--SEA、-α3.7、-α4.2）缺失型α-地贫。 3.技术方法：采用Gap-PCR法，对仪器依赖性低，临床可及性好，是《α-地中海贫血的临床实践指南》所推荐的一线临床技术。 4.灵敏度：试剂最低检测限2ng/ul，PCR扩增加样量≤4uL。 5.准确性：试剂检测标准品/临床样本阳性符合率和阴性符合率均为100%。 6.特异性：试剂检测特异性好，可疑干扰物质（溶血、脂血、黄疸）对检测试验无干扰。 7.精密度：试剂精密度高，批内和批间不精密度变异系数CV均＜5%。 8.通用性：效期内不同批号试剂盒中各组分可以互换使用。 9.使用便利：有单管单人份包装，PCR体系已分装完成可直接加样进行PCR扩增的预分装试剂，无需再人工分装及添加DNA聚合酶等其他成分。使用专用 Markers，电泳结果清晰明亮，便于判读。 10. 空白对照：设有阴性质控（纯水）作为空白对照，可对污染进行监测。 其它要求： 适配伯乐Mini-sub cell GT电泳仪使用 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 36元/人份 | 根据报名项目填写技术参数与商务需求响应情况。
|  | 非缺失型α-地中海贫血基因突变检测试剂盒（PCR-反向点杂交法） | 适用范围：本试剂盒采用PCR体外扩增和DNA反向点杂交（PCR-RDB法）技术，对人临床全血样本进行非缺失型α-地中海贫血基因突变（简称αT）定性检测，可检测中国人常见的3种突变（分别为：αConstant Spring α(αCS α)、αQuong Szeα(αQS α)、αWestmead α(αWS α))。 材质要求：液体 具体要求： 1.试剂经国家药品监督管理局（NMPA）审批，获得国家第三类医疗器械注册证书。 2.检测范围：可同时检测3种（αCS、αQS、αWS）非缺失型α-地贫。 3.技术方法：采用PCR-反向点杂交法，对实验室设备依赖性低，临床可及性好，是《α-地中海贫血的临床实践指南》所推荐的一线临床技术。 4.灵敏度：试剂最低检测限0.1ng/uL，PCR扩增加样量≤2uL。 5.准确性：试剂检测标准品/临床样本阳性符合率和阴性符合率均为100%。 6.特异性：试剂检测特异性好，EDTA和枸橼酸钠抗凝对检测试验无干扰。溶血、脂血、黄疸样本不影响检测结果。与其他基因突变型和异种DNA无交叉反应。 7.稳定性：试剂稳定性好，有效期≥12个月。在25℃条件下储运7天不影响检测性能，试剂开瓶后2-8℃保存6个月检测性能稳定。 8.重复性：不同批次试剂，不同人在不同时间，不同试验条件下检测参考品能多次重复稳定检测出αT基因型，且检测结果一致。 9.通用性：效期内不同批号试剂盒中各组分可以互换使用。 10.防污染：试剂设有UNG酶防污染体系。 11.检测效率：试剂可适配全自动杂交平台，可实现一台仪器单次试验最大完成96人份样本检测，全程自动杂交，且试验全程≤6小时。 12.使用便利：有单管单人份包装规格，PCR体系已预先分装，可直接加样进行PCR扩增，无需再人工分装及添加DNA聚合酶等其他成分。 13.程序通用：试剂和β-地贫基因检测试剂可采用同程序PCR扩增和杂交检测，无需另设PCR和分子杂交程序，利于提高检测效率。 14.结果判读便利：膜芯片支持编号标记，且已标注基因型，杂交显色均一明亮，可直接辩读突变型别，无需对照判读表，减少人工判读出错风险。 其它要求： 适配亚能YN-H48杂交仪使用 |  | 48元/人份
|  | β-地中海贫血基因检测试剂盒（PCR-反向点杂交法） | 适用范围：该产品用于体外定性检测人全血基因组DNA样本，能够检出中国人常见的β-珠蛋白基因17种突变，包括10种杂合突变（41-42M/N、654M/N、-28M/N、71-72M/N、17M/N、βEM/N、43M/N、-29M/N、31M/N和-32M/N）和7种不区分型别的突变（IVS-I-1M、27/28M、-30M、14-15M、CAPM、IntM和IVS-I-5M）。 材质要求：液体 具体要求： 1. 试剂经国家药品监督管理局（NMPA）审批，获得国家第三类医疗器械注册证书。 2. 检测范围：一张膜芯片一次试验同时检测17种常见β-地贫基因型。检测位点和型别与我国《地中海贫血防控试点项目技术服务规范》（国卫妇幼出防便函 [2014] 106号）和《地中海贫血筛查实验室、基因检测实验室与产前诊断中心设置和管理指南》（国卫办妇幼函 [2018] 683号）要求一致：41-42M、17M、654M、71-72M、-28M、βEM、43M、14-15M、-30M、-32M、-29M、CapM、31M、IVS-I-5M、IntM、IVS-I-1M、27-28M。 3. 技术方法：采用PCR-反向点杂交法，对实验室设备依赖性低，临床可及性好，是《β-地中海贫血的临床实践指南》所推荐的一线临床技术。 4. 灵敏度：试剂最低检测限2ng/uL，PCR扩增加样量≤2uL。 5. 准确性：试剂检测标准品/临床样本阳性符合率和阴性符合率均为100%。 6. 特异性：试剂检测特异性好，EDTA和枸橼酸钠抗凝对检测试验无干扰。溶血、脂血、黄疸样本不影响检测结果。与其他基因突变型和异种DNA无交叉反应。 7. 稳定性：试剂稳定性好，箱内温度在不超过25℃条件下可储运≥7天不影响检测性能。 8. 重复性：不同批次试剂，不同浓度，不同人在不同时间，不同试验条件下检测多种基因型样本能多次重复稳定检测出相应的β-地贫基因型，且结果显色均一、检测准确一致。 9. 通用性：效期内不同批号试剂盒中各组分可以互换使用。 10. 防污染：试剂设有UNG酶防污染体系。 11. 检测效率：试剂可适配全自动杂交平台，可实现一台仪器单次试验最大完成96人份样本检测，全程自动杂交，且试验全程≤6小时。 12. 使用便利：有单管单人份包装规格，PCR体系已预先分装，可直接加样进行PCR扩增，无需再人工分装及添加DNA聚合酶等其他成分。 13. 程序通用：试剂和非缺失型α-地贫基因检测试剂可采用同程序PCR扩增和杂交检测，无需另设PCR和分子杂交程序，利于提高检测效率。 14. 结果判读便利：膜芯片支持编号标记，且已标注基因型，杂交显色均一明亮，可直接辩读突变型别，无需对照判读表，减少人工判读出错风险。 其他要求： 适配亚能YN-H48杂交仪使用 |  | 48元/人份
|  | 重型血友病A FVIII基因内含子22倒位基因检测试剂盒（LD-PCR法） | 适用范围：用于体外定性检测人类全血样本中的X染色体上FVIII基因内含子22倒位。 材质要求：液体 具体要求： 1. 试剂经国家药品监督管理局（NMPA）审批，获得国家第三类医疗器械注册证书。 2. 技术方法采用LD-PCR法，扩增体系中有特异性引物，可实现对目标基因片段进行长距离扩增。 3. 试剂可检出FⅧ基因内含子22倒位患者、倒位携带者和正常三种基因型。 4. 灵敏度：试剂最低检测限不高于10ng/ul，PCR扩增加样量不超过5uL。 5. 准确性：试剂检测临床阳性/阴性样本结果需与Southern杂交结果完全一致，要求准确率达到100%。 6. 特异性：试剂检测特异性好，EDTA和枸橼酸钠抗凝对检测试验无干扰。可疑干扰物质（溶血、脂血、高胆红素）不影响检测。与其他基因突变型和异种DNA无交叉反应。 7. 试剂有阳性质控和阴性质控品，可对实验室检测进行质量控制。 8. 效期内不同批号试剂盒中各组分可以互换使用。 9. 重复性：不同批次试剂，不同人在不同时间，不同试验条件下检测倒位患者、倒位携带者、正常三种样本均可重复稳定检测出相应的基因型，且检测结果一致。 10. 试剂性能稳定，低温储运72小时内不影响检测性能，37℃保存5天或反复冻融不超过10次时性能稳定，试剂开瓶后-18℃储存不影响效期。 其他要求： 适配伯乐Mini-sub cell GT电泳仪使用 |  | 356元/人份
|  | DD核酸染料 | 适用范围：用于琼脂糖凝胶电泳中核酸DNA的染色。 材质要求：液体 具体要求： 1.产品经深圳市市场监督管理局审批，获得第一类医疗器械备案凭证。 2.荧光染料无需稀释可直接使用。 3.荧光染料可与核酸结合，在紫外灯照射下，可激发肉眼可见的荧光。 其它参数： 适配伯乐Mini-sub cell GT电泳仪使用 |  | 160元/管/ml
SZFYHCLX-2307-5 | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶基因突变检测试剂盒 | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶基因突变检测试剂盒（荧光PCR熔解曲线法） | 适用范围：用于体外定性检测人外周血基因组DNA中的中国人群常见的12种G6PD基因突变：c.95A>G、c.383T>C、c.392G>T、c.487G>A、c.517T>C、c.592C>T、c.871G>A、c.1004C>A、c.1024C>T、c.1360C>T、c.1376G>T、c.1388G>A。 材质要求：无 具体要求： 2.采用荧光和熔解温度二维标记技术，实现单管多位点检测 3.采用多色探针熔解曲线分析技术，可满足自动熔解曲线分析、自动结果判读的全自动工作流程 4.本产品对野生型、杂合突变型和纯合突变型人类基因组 DNA 样本的检测限均为5ng/反应 其它要求： 1.-18°C 以下避光保存，有效期≥ 12 个月。 2.适配宏石SLAN-96S全自动医用PCR分析系统 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 95元/测试 | 根据报名项目填写技术参数与商务需求响应情况。
SZFYHCLX-2307-6 | Y染色体微缺失基因检测试剂盒 | Y染色体微缺失基因检测试剂盒（PCR-毛细管电泳法） | 适用范围：本试剂盒用于体外定性检测人类（男性）全血基因组DNA样本，可以检测Y染色体上影响精子生成的无精子因子(Azoospermia factor,AZF)区域是否发生片段微缺失，共检测15个序列标签(Sequence tagged site,STS)，包括：(1)6个STS:AZFa区(sY84,sY86)、AZFb区(sY127,sY134)、AZFc区(sY254,sY255)。(2)8个确证是否整段完全缺失的STS:AZFa区(sY82,sY1064,sY1065,sY88)、AZFb区(sY105,sY121,sY1192,sY153)。(3)1个异染色体标签sY160。本试剂盒用于确诊为不孕不育患者的病因分析。 材质要求：液体 具体要求： 1. 试剂经国家药品监督管理局（NMPA）审批，获得国家第三类医疗器械注册证书。 2. 技术方法采用 PCR-毛细管电泳法。 3. 一次试验同时完成基础位点和扩展位点检测，以区分缺失模式和缺失程度，为临床诊断和辅助生殖咨询提供依据。 4. 灵敏度：试剂最低检测限不高于1ng/ul，PCR扩增加样量少于3uL。 5. 准确性：试剂检测临床阳性/阴性样本结果需与DNA测序结果完全一致，要求准确率达到100%。 6. 特异性：试剂检测特异性好，EDTA和枸橼酸钠抗凝对检测试验无干扰。可疑干扰物质（溶血、脂血、高胆红素）不影响检测。与其他基因突变型和异种DNA无交叉反应。 7. 试剂具备UNG酶防污染体系，可预防PCR扩增污染 8. 试剂设有男性性别决定基因（SRY）作为性别异常对照，人类锌指蛋白基因 ZFX/Y 作为实验内控，确保检测准确性。 9. 试剂设有阴性质控（纯水）作为空白对照，可对污染进行监测。 10. 精密度：试剂精密度高，批内和批间不精密度变异系数CV均＜10%。 11. 效期内不同批号试剂盒中各组分可以互换使用。 12. 试剂性能稳定，低温冷藏有效期≥12个月，37℃储运7天或反复冻融12次以内不影响检测性能。 其它要求： 适配Bio-rad品牌Mini-sub cell GT型号电泳仪 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 128元/人份 | 根据报名项目填写技术参数与商务需求响应情况。
SZFYHCLX-2307-7 | 无创产前筛查检测试剂全套（适配illumina品牌Nextseq 550型号基因测序仪机器） | 胎儿染色体非整倍体（T21、T18、T13）检测试剂盒 | 适用范围：无创产前筛查检测、低深度全基因组测序（23对染色体的非整倍体及0.1M以上片段缺失或重复） 材质要求：无 具体要求。 1、采用 “边合成边测序（SBS）”技术和可逆末端终止测序法 2、检测过程中，需同时对文库片段的长度和浓度进行分别质控 3、样本前处理需包含PCR扩增过程 4、需提供可视化测序数据分析软件 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 12413元/96人份 | 根据报名项目填写技术参数与商务需求响应情况。
|  | 核酸纯化试剂 | 适用范围：无创产前筛查检测、低深度全基因组测序（23对染色体的非整倍体及0.1M以上片段缺失或重复） 材质要求：无 具体要求。 1、采用 “边合成边测序（SBS）”技术和可逆末端终止测序法 2、检测过程中，需同时对文库片段的长度和浓度进行分别质控 3、样本前处理需包含PCR扩增过程 4、需提供可视化测序数据分析软件 |  | 2069元/96人份
|  | 测序反应通用试剂盒 | 适用范围：无创产前筛查检测、低深度全基因组测序（23对染色体的非整倍体及0.1M以上片段缺失或重复） 材质要求：无 具体要求： 1、采用 “边合成边测序（SBS）”技术和可逆末端终止测序法 2、检测过程中，需同时对文库片段的长度和浓度进行分别质控 3、样本前处理需包含PCR扩增过程 4、需提供可视化测序数据分析软件 |  | 26894元/96人份
SZFYHCLX-2307-8 | HLA特异性IgG抗体检测试剂盒 | HLA特异性IgG抗体检测试剂盒（酶联免疫吸附法） | 适用范围：在排除常见因素的基础上，具有以下情况者可尝试免疫治疗，且女性HLA抗体检测阴性。 1、≥2次流产。 2、≥2IVR-ET失败。 3、先兆流产者（应前保胎知情同意书）。 4、卵泡发育不良，超排卵疗效差（≦6个卵泡）。 5、内膜生长不良。 6、原因不明性不孕。 7、免疫紊乱，如ANA阳性、SLE阳性等。 8、具有羊水过少，胎儿宫内发育迟缓（FGR）孕产史者，且原因 不明者。 HLA抗体检测适用于需要做主动淋巴细胞免疫治疗的患者 主动淋巴细胞免疫治疗适用于①具有习惯性流产的女性，②具有异常妊娠史的女性，③婚后不易怀孕的女性，④妊娠早期紧急保胎的女性，⑤通过辅助生育妊娠而需要保胎的女性，⑥其他保胎措施无效的女性等。 试剂组成：微量酶联免疫吸附板。对照血清。无菌去离子水。碱性磷酸酶（AP）-抗人IgG结合物。抗体缓释液。洗涤缓冲液。显色底物。终止液。 具体要求： 一、检测内容： 检测人血清样品中 HLA I 类和 II 类抗体，涵盖人类组织性抗原种类比较齐全，不少于如下信息： 其中I类包被抗原不少于 A1,A2,A3,A11,A23,A24,A25,A26,A29,A30,A31,A32,A33,A34,A36,A43,A66,A68,A69, A74,A80,B7,B8,B13,B18,B27,B35,B37,B38,B39,B41,B42,B44,B45,B46,B47,B48,B49,B50, B51,B52,B53,B54,B55,B56,B57,B58,B59,B60,B61,B62,B63，B64,B65,B67,B71,B72,B73, B75,B76,B77,B78,B81,8201,Bw4,Bw6,Cw1,Cw2,Cw4,Cw5,Cw6,Cw7,Cw8,Cw9,Cw10,Cw12,Cw14,Cw15,Cw16,Cw17,Cw18 II类包被抗原不少于： DR1,DR103,DR4,DR7,DR8,DR9,DR10,DR11,DR12,DR13,DR14，DR15,DR16,DR17,DR18,DR51,DR52,DR53,DQ2,DQ4,DQ5,DQ6,DQ7,DQ8,DQ9,DP1,DP2,DP3,DP4,DP5,DP6,DP8,DP9,DP10,DP11,DP12,DP13,DP14,DP17,DP18,DP19,DP21,DP26,DP27,DP30,DP40 二、阳性判断 有效性验证：POS/NEG比值（阳性 HLA 对照均值减去 NAC（无抗原包被空白对照）背景均值除以阴性 HLA 对照均值减去 NAC 背景均值。）须大于 5。QA 孔包被有人 IgG，用以确定第二抗体-酶结合物的状态。 Cut-off值：各孔的读数根据在反应强度范围内的不同区间被赋予了不同的分值 其它要求： 储存条件应适用于：2°C～8°C 储存，避免受潮。 检测时间不超过三小时。 无菌釆血后得到的新鲜血清可马上用于检测。 血清不需灭活处理。 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性）：交货时间：按使用计划分批交货，在收到用户提交的计划采购清单后7个工作日内交货；（用户的计划采购清单将提前两周通知成交人）。 交货地点：深圳妇幼保健院指定地点。 货物运送方式：货物严格按照产品说明书的运输保存要求进行运送。 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务）： 1、免费送货上门 。 2、参会单位应提出可行的售后服务承诺书。 3、产品报价包括货物的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等。 4、如确定有质量问题，按照正常程序退换货。 5、成交人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 6、如国家对投标产品实行注册证登记管理制度的，则参会单位必须在文件中提供投标产品的注册证复印件等证明文件，并提供相关的经营许可证复印件。 | 129.67元/测试 | 根据报名项目填写技术参数与商务需求响应情况。
SZFYHCLX-2307-9 | 核酸提取试剂 | 核酸提取试剂（Lab-Aid824血液基 因组DNA提取试剂） | 适用范围：核酸提取 材质要求：主要由试剂条、磁棒套、洗脱液、缓冲液ATL组成。 具体要求：用于核酸的提取、富集、纯化等步骤。其处理后的产物用于临床体外检测使用。 其它要求： 试剂要适用于核酸提取仪Lab-Aid824。 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 8元/人份 | 根据报名项目填写技术参数与商务需求响应情况。
|  | 核酸提取试剂（Lab-Aid824s血液基因组DNA提取试剂） | 适用范围：核酸提取 材质要求：主要由试剂条、磁棒套、洗脱液、缓冲液ATL组成。 具体要求：用于核酸的提取、富集、纯化等步骤。其处理后的产物用于临床体外检测使用。 其它要求： 试剂要适用于核酸提取Lab-Aid824s。 |  | 8元/人份