## Sheet1
深圳市妇幼保健院2023年第六期医用耗材院内公开采购技术参数及商务需求表
项目编号 | 项目名称 | 项目明细 | 技术参数 | 商务需求 | 控制单价
SZFYHCCG-2306-1 | 染色机（适配樱花品牌Tusse-TeK Film封片机） | Film 封片机胶带 | 材质要求：树脂 具体要求：胶带卷保存温度和保存湿度合格，避免封片不良。 其它要求 适配樱花品牌Tusse-TeK Film封片机 | 1.配送 货源品质稳定、配送及时 2.服务能力（1）免费质保期：提供的产品在保质期内正常运输、储存及使用情况下，其产品质量由供货公司负责，承担由产品质量问题引起的责任，如有质量问题，无条件退换货。（2）产品质量出现问题，可以及时沟通，上门服务。（3）深圳设有仓库及服务点。 | 800元/卷
SZFYHCCG-2306-2 | HD芯片检测试剂包（适配Affymetrix的 GCS 3000Dx v.2微阵列基因芯片分析系统） | HD芯片试剂盒 | 适用范围：能提供拷贝数分析与分子细胞遗传学筛查的芯片，支持微缺失，微扩增，LOH，UPD，IBD分析，并可分析低水平样品的嵌合性和DNA样品的异质性。 具体要求： 1、产品可达到九十万个SNP位点。能提供外显子SNP芯片，检测不少于20万个外显子的SNP。 2、设计有≥260万个拷贝数分析标志物，其中要包含SNP标志物，以便用于检测特殊的杂合性缺失，如单亲二体型；非多态性标志物探针要经过剂量效应验证确保检测出的荧光信号符合个体体内情况。 其它要求： 1、基因芯片生产合成采用光蚀刻原位合成技术，以保证芯片质量的稳定性。 2、一张芯片一个样本，符合临床诊断封闭式环境的要求。 | 配送能力：具备冷链物流配送能力。 | 3050元/人份
SZFYHCCG-2306-3 | 母体细胞污染基因检测试剂盒 | 母体细胞污染基因检测试剂盒 | 适用范围：鉴别母血污染 材质要求：无 具体要求： 1、使用多重荧光pcr-毛细管电泳技术。 2、可检测21个位点（CSF1PO、FGA、TH01、TPOX、vWA、D3S1358、D5S818、D7S820、D8S1179、D13S317、 D16S539、 D18S51、D21S11、Penta D、Penta E、D2S441、D2S1338、D12S391、 D19S433和D6S1043）。 3、自动化分析软件。 4、能有效避免PCR产物污染。 5、最低检测下限 1ng/ulDNA。 其它要求： 适配Applied Biosystems的3500DX的遗传分析仪 | 配送能力： 具备冷链物流配送能力。 服务能力： 1、免费质保期：提供的产品在保质期内正常运输、储存及使用情况下，其产品质量由供货公司负责，承担由产品质量问题引起的责任，如有质量问题，无条件退换货。 2、故障或技术支持响应时间：试剂出现问题时，1小时内电话沟通，需上门服务的，12小时内到达现场。 | 110元/人份
SZFYHCCG-2306-4 | 多重连接依赖探针扩增试剂（MLPA） （适配Applied Biosystems的3500DX的遗传分析仪） | MLPA试剂 | 适用范围：检测拷贝数变异 材质要求：无 具体要求： 1、一次反应可以检测多达50个靶序列拷贝数的改变。 2、一次实验可以在24小时内完成。 3、使用同一对扩增引物，因此PCR体系具有很高的相似性，不同的试剂操作基本相同，容易掌握。 4、PCR扩增对象为连接探针而不是样品DNA序列。 5、扩增产物区分：大小不同，一般为130-500 nt ，用毛细管电泳分析。 6、结果判读：病人标本和正常对照标本结果对照：毛细管电泳结果的峰高/峰面积差别。 7、仅需50ng人类基因组DNA，可检测降解DNA。 8. 包含类别:MLPA 试剂 (P460、P461、P050、P245、P060、ME032、P102、P035、ME028ME030、P036、P311、P095、P185、P140、P021、P034、ME034、ME029、ME050、P070、P216、P262、P339、P343 等其他。） | 配送能力： 具备冷链物流配送能力。 服务能力： 1、免费质保期：提供的产品在保质期内正常运输、储存及使用情况下，其产品质量由供货公司负责，承担由产品质量问题引起的责任，如有质量问题，无条件退换货。 2、故障或技术支持响应时间：试剂出现问题时，1小时内电话沟通，需上门服务的，12小时内到达现场。 3、深圳有办公和仓库地点。 | 126元/人份
|  | 甲基化酶 | 适用范围：配套使用MLPA甲基化酶 材质要求：无 具体要求： 配套使用MLPA甲基化酶 |  | 5.65元/ul
SZFYHCCG-2306-5 | FMR1基因CGG重复数检测试剂盒 | FMR1基因CGG重复数检测试剂盒（荧光PCR-毛细管电泳法） | 适用范围: 1、有智力低下，发育迟缓，自闭症的男性/女性，特别是： —典型的脆性X面容或行为异常 —脆性X综合征家族史 —不明原因的男性/女性智力低下 2、有与生殖相关的咨询需求的人群 —有脆性X家族史 —有不明原因智力低下家族史 3、母亲为携带者时，对胎儿行产前检测 4、脆性X患者及其亲属在寻求相关遗传咨询时，要求提供精确的CGG重复数以评价其前突变和全突变的机率 5、卵泡刺激素（FSH）水平升高但存在生殖或生育问题的女性，特别是： —存在卵巢早衰家族史 —脆性X综合征家族史 —男性或女性亲属伴有不明原因智力低下 6、晚发型震颤共济失调综合征的男性或女性，特别是： —伴有运动障碍者 —伴有脆性X家族史者 —男性或女性亲属有不明原因智力低下者 材质要求: 液体 具体要求: 1.体系完善：能检测各种基因型，可判断女性纯合子和杂合子，有效避免假阴性，降低了对Southern的依赖; 2.准确度高：可准确确计算CGG重复数，区分1个CGG差异,小于200CGG均可以准确检出; 3.重复性强：检测结果100%可重复，不同实验室不同人均有很好的重复性; 4.操作便捷：整个过程只需约6h，并且操作简单，适于自动化、批量化检测. 其它要求: 适配Applied Biosystems的3500DX的遗传分析仪 | 配送能力： 具备冷链物流配送能力。 服务能力： 1、免费质保期：提供的产品在保质期内正常运输、储存及使用情况下，其产品质量由供货公司负责，承担由产品质量问题引起的责任，如有质量问题，无条件退换货。 2、试剂出现问题时，1小时内电话沟通，需上门服务的，12小时内到达现场。 3、深圳有办公和仓库地点。 | 270元/人份
SZFYHCCG-2306-6 | 细胞培养基 | 羊水细胞培养基 | 规格：100ml/瓶 适用范围：该试剂仅用于细胞增殖培养，不具备对细胞的选择、诱导、分化功能，培养后的细胞用于染色体核型分析。 材质要求：无 具体要求： 1 、外观：应为透明液体，无浑浊，无沉淀及絮状物。 2、装量：最大偏差差异为±7%。 3、微生物检查：无菌生长。 4 、 pH值：pH应为7.2-8.5。 5、细胞处理效果 ：贴壁细胞岛数≥5个。 6、稳定性：产品在2-8℃保存，有效期1个月，-20℃保存，有效期24个月。 其它要求: 具备医疗器械注册证（备案表） | 配送能力： 具备冷链物流配送能力。 服务能力： 1、免费质保期：提供的产品在保质期内正常运输、储存及使用情况下，其产品质量由供货公司负责，承担由产品质量问题引起的责任，如有质量问题，无条件退换货。 2、试剂出现问题时，1小时内电话沟通，需上门服务的，12小时内到达现场。 3、深圳有办公和仓库地点。 | 540元/瓶
|  | 细胞培养基 | 规格：5ml/瓶 适用范围：仅用于淋巴细胞增殖培养，不具备对细胞的选择、诱导、分化功能，培养后的淋巴细胞用于体外诊断。 材质要求：无 具体要求： 1 、外观：无浑浊，无沉淀及絮状物。 2、装量：最大偏差差异为±7%。 3、微生物检查：无菌生长。 4 、 pH值：pH应为7.2-8.5。 5、细胞处理效果 ：转化率≥50%。 6、稳定性：产品在2-8℃保存，有效期1个月，-20℃保存，有效期24个月。 7、检验方法：培养法 其它要求: 具备医疗器械注册证（备案表） |  | 22元/瓶
SZFYHCCG-2306-7 | QIAamp血液DNA纯化mini试剂盒 | QIAamp血液DNA纯化mini试剂盒 | 规格:50人份/盒 适用范围：用于血液样本核酸提取 材质要求：合成材料：塑料瓶、液体试剂 具体要求： 1.快速纯化高品质即用型RNA 2.无有机抽提或乙醇沉淀 3.重复性好,产量高 4.完全去除污染物和抑制剂 | 配送能力： 具备冷链物流配送能力。 服务能力： 1、免费质保期：提供的产品在保质期内正常运输、储存及使用情况下，其产品质量由供货公司负责，承担由产品质量问题引起的责任，如有质量问题，无条件退换货。 2、试剂出现问题时，1小时内电话沟通，需上门服务的，12小时内到达现场。 3、深圳有办公和仓库地点。 | 33.8元/人份
SZFYHCCG-2306-8 | 扩增试剂（适配PCR扩增仪） | 扩增试剂 | 适用范围：用于基因芯片执行分析时的扩增步骤，采用扩增试剂得到的 PCR 产物专用于制备与基因芯片杂交的靶标 DNA。 材质要求：无 具体要求： 1、该试剂为基因芯片执行分析时的扩增步骤而设计。 2、每盒可进行400次反应，满足100个基因芯片分析实验。 3、进行扩增反应后，扩增产物进行凝胶电泳，能显示获得的PCR产物预期的目标分布范围大约为150bp至2000bp。 | 配送能力：具备冷链物流配送能力。 | 40元/次