## Sheet2
深圳市妇幼保健院功能需求满足情况表
序号 | 科室 | 项目名称（请在项目清单中挑选对应项目，每个项目一个表） | 功能需求 | 介绍产品功能需求满足情况（请如实填写，如参数、功能术语描述不一致或者产品有其他特点及优势，可补充填写。） | 商务需求 （如保修，年度保养次数，系统对接需求等） | 介绍产品商务需求满足情况（请如实填写） | 主要配置 | 介绍产品配置需求满足情况（请如实填写，如配置术语描述不一致或者有增加的配置，可补充填写。）
1 | 皮肤科 | 皮秒激光治疗仪 | 1.激光器类型：固体翠绿宝石激光或ND:YAG 2.波长：至少包含755nm或1064nm和532nm ▲3.脉宽级别：皮秒 ▲4.脉宽 ≤750ps 5激光输出能量 ≥200mj，蜂巢模式可达20倍的输出 ▲6 激光输出最大峰值功率：≥0.9GW，蜂巢模式可达20倍的输出 7.光斑尺寸：至少包含2mm-10mm可调，步进1nm 8.脉冲重复频率至少包含1HZ-10HZ可调，步进1HZ ▲9.激光输出最大能量密度：0.25-6.37j/cm2,蜂巢模式可达20倍的输出 10.输出能量密度：2mm-10mm独立可调 11.光束输出模式；多模式 12.脉冲输出方式；单脉冲和重复脉冲可选 13.激光输出发散角：＜0.3rad 14.瞄准光束：650nm, ＜3.5mw 15.开机预热时间：≤20分钟 ▲16.作用机制 包含光声作用和光热作用 |  | 整机保修三年，每季度保养一次，保修期间如接到报障电话将安排工程师远程指导，如需上门维修，需在48小时内安排工程师上门服务。保修期内均不收取任何零件费、工时费、差旅费，耗材费等费用，保证保修期内耗材、易损件，确保设备在使用不中断，保修期后按成本价收取相关费用。 |  | 1 主机 1 2 加水漏斗 1 3 开机钥匙 2 8 病人眼罩 1 9 变焦手柄 1 10 10mm定焦手柄 1 11 8mm定焦手柄 1 12 6mm定焦手柄 1 14 定焦手柄定位套筒 3 15 变焦手柄定位套筒 2 16 手柄支撑头 5
2 | 皮肤科 | 半导体激光脱毛仪 | 1、激光类型：半导体激光 2、波长：800-810nm ▲3、半导体脱毛手具：≥2个 ▲4、光斑大小：具备大小光斑两个，大光斑尺寸≥7.7cm²；小光斑尺寸≤1.4cm²。 5、重复频率：≤3HZ 6、能量密度：10-40J/cm² ▲7、具备多脉冲方式：单脉冲，双脉冲，叁脉冲可调。 8、脉冲宽度：5 -400ms |  | 原厂质保 ≥3年 (含半导体脱毛手具等易损件；保证保修期内治疗端头耗材使用不中断，保修期后按成本价收取相关费用） 年度保养≥2次 2小时响应24小时到场 |  | 设备配置要求：主机必须同时配备两副半导体脱毛手具，双手具治疗模式不同，脱毛光斑一大一小，满足不同部位的快速脱毛需求。
3 | 儿童心理康复科 | 近红外脑功能成像系统 | 1、可同步测量脑组织氧合血红蛋白、脱氧血红蛋白、总血红蛋白的浓度变化值； 2、半导体激光发送技术，L型玻璃光纤，光源数量不少于16组，波长≤850nm、≥760nm； 3、不少于18组近红外光检测器： 4、可提供灵活的十字正交、十字斜交、正三角形、正六边形等光源/检测器探头排布方式； 5、有效信号通道不少于52通道；单通道时间分辨率≥100Hz，全通道时间分辨率≥18Hz。空间分辨率：可低至1cm; 6、支持fMRI、EEG/ERP和皮电、肌电、呼吸等信号的同步记录。 |  | 主机保修5年、光纤和探头保修2年。 |  | 1、主机1台 2、显示器1台 3、显示器支架1个 4、全头帽1个5打标盒1个 6、打标线1条 7、USB线1条 8、电源线1条
4 | 儿童心理康复科 | 经颅磁刺激仪（带导航） | 1、磁刺激频率0Hz～100Hz连续可调； 2、含单脉冲、成对脉冲、重复脉冲刺激模式； 3、具有八字线圈和锥形线圈，最大磁感应强度应不小于1T； 4、具备TTL触发接口：可兼容国内外主流的EMG、EEG、fNIRs等设备。 5、万向可调节线圈固定支臂，360度旋转调节高度可调； 6、支持运动阈值（MT）、运动诱发电位（MEP）、中枢神经传导时间（CMCT）的检查功能； 7、采用高精度红外光学导航定位，支持个性MRI图像和共性头模，支持位置偏离预警功能； 8、双盲随机伪刺激系统： |  | 主机保修5年、线圈和导航保修2年。 |  | 1、刺激发生器 1台 2、液冷机箱 1台 3、刺激线圈 2个 4、MEP模块 1个 5、电脑 1台 6、专用推车1台 7、刺激线圈支架 1副 8、TMS数据管理系统 1套 9、附件包 1套 10、NDI光学摄像头 1套 11、专用追踪摄像机支臂1套 12、导航软件包，适用于TMS 1套 13、台式电脑1台 14、台车1套 15、导航配件1套 16、双盲随机伪刺激系统1套
5 | 红荔院区、福强院区 | 深圳市妇幼保健院全院医疗设备 全生命周期管理服务 | 1.提供全院部分生命支持类设备质控检测服务，其中包括监护仪、除颤仪、心电图机、输液泵、注射泵、婴儿培养箱、呼吸机、麻醉机、高频电刀； 2.提供全院特种设备安全阀、压力表的定检、年检和送检费服务； 3.提供维修响应和现场设备检修服务,不限制次数； 4.根据医疗设备安全管理规定对全院高中低风险设备提供预防性二级保养服务和安全巡检服务； 5.提供三甲复审中医学装备部分方案协助服务； 6.提供医疗设备管理信息系统软件。 7.协助院内医疗设备资产盘查、日常调配、设备搬迁、应急演练、档案整理归档、不良事件监测上报、PDCA管理活动等工作开展。 |  | 提供365天×24小时服务 |  | 1. 提供驻场技术服务团队人员（10名），其中，技术组长1名，技术工程师9名；