## Sheet2
深圳市妇幼保健院功能需求满足情况表
序号 | 科室 | 项目名称（请在项目清单中挑选对应项目，每个项目一个表） | 功能需求 | 介绍产品功能需求满足情况（请如实填写，如参数、功能术语描述不一致或者产品有其他特点及优势，可补充填写。） | 商务需求 （如保修，年度保养次数，系统对接需求等） | 介绍产品商务需求满足情况（请如实填写） | 主要配置 | 介绍产品配置需求满足情况（请如实填写，如配置术语描述不一致或者有增加的配置，可补充填写。）
1 | 皮肤科 | 半导体激光脱毛仪 | 1、激光类型：半导体激光 2、波长：800-810nm ▲3、半导体脱毛手具：≥2个 ▲4、光斑大小：具备大小光斑两个，大光斑尺寸≥7.7cm²；小光斑尺寸≤1.4cm²。 5、重复频率：≤3HZ 6、能量密度：10-40J/cm² ▲7、具备多脉冲方式：单脉冲，双脉冲，叁脉冲可调。 8、脉冲宽度：5 -400ms |  | 原厂质保 ≥3年 (含半导体脱毛手具等易损件；保证保修期内治疗端头耗材使用不中断，保修期后按成本价收取相关费用） 年度保养≥2次 2小时响应24小时到场 |  | 设备配置要求：主机必须同时配备两副半导体脱毛手具，双手具治疗模式不同，脱毛光斑一大一小，满足不同部位的快速脱毛需求。
2 | 儿童心理康复科 | 近红外脑功能成像系统 | 1、可同步测量脑组织氧合血红蛋白、脱氧血红蛋白、总血红蛋白的浓度变化值； 2、半导体激光发送技术，L型玻璃光纤，光源数量不少于16组，波长≤850nm、≥760nm； 3、不少于18组近红外光检测器： 4、可提供灵活的十字正交、十字斜交、正三角形、正六边形等光源/检测器探头排布方式； 5、有效信号通道不少于52通道；单通道时间分辨率≥100Hz，全通道时间分辨率≥18Hz。空间分辨率：可低至1cm; 6、支持fMRI、EEG/ERP和皮电、肌电、呼吸等信号的同步记录。 |  | 主机保修5年、光纤和探头保修2年。 |  | 1、主机1台 2、显示器1台 3、显示器支架1个 4、全头帽1个5打标盒1个 6、打标线1条 7、USB线1条 8、电源线1条
3 | 皮肤科 | 射频治疗仪 | 1、唯一能够产生提升作用的射频； 2、定点释放的反向热梯度技术； 3、操作更快：操作速度提高33%；提高了热蓄积速度，带来更好的即刻效果； 4、更智能：增加AccuREPTM技术，实现不同的操作部位获得优化一致的能量； 5、体验感更好：身体治疗头加入改良振动模式，带给顾客更好的体验感；手柄外形更符合人体工学设计，减轻操作者压力； |  | 1.主机保修时间：两年（不含手柄） 2.工程师到达现场时间：48小时 3.修复时间：1小时至三个月 4.保证年开机率：95 % 5.年度维养次数：4次 |  | Thermage FLX整机（含FLX手柄一个）