## Sheet2
深圳市妇幼保健院功能需求满足情况表
序号 | 科室 | 项目名称（请在项目清单中挑选对应项目，每个项目一个表） | 功能需求（包括但不限于） | 介绍产品功能需求满足情况（请如实填写，如参数、功能术语描述不一致或者产品有其他特点及优势，可补充填写。） | 商务需求 （如保修，年度保养次数，系统对接需求等） | 介绍产品商务需求满足情况（请如实填写） | 主要配置（包括但不限于） | 介绍产品配置需求满足情况（请如实填写，如配置术语描述不一致或者有增加的配置，可补充填写。）
1 | 消毒供应中心 | 高温高压脉动真空灭菌器 | 1、整机原装；使用寿命≥10年 2、腔体有效容积≥1100L， 3、一次可装载不少于15个国际标准灭菌单元 4、批次运行时间≤分60钟 5、内置蒸汽发生器 6、整机安装宽度约1700mm，无需独立安装空间 |  | 设备整机（包括第三方设备）质保期≥5年，且能保证设备每年开机率≥98%，，并保证每年保养次数不少于8次，且免费提供系统数据接口对接服务；售后响应时间要≤30min，2小时内到达现场解决问题 |  | 配置要求： 1、主机 4台 2、层架24个，推车48个 3、篮筐240个。（耐高温塑料和不锈钢混搭） 4、内置蒸汽发生器4台 5、数据信息接口4组 6、具备电子BD功能 7、极速生物阅读器1台 8、精细化U型移动管理架（航空铝材质）504*662*2000mm 20个
2 | 消毒供应中心 | 多腔清洗消毒器 | 1.符合清洗消毒机生产标准YY0734和ISO/EN15883标准（包括热力消毒A0值积分控制、消毒指标A0值≥3000）。 2.包含清洗、超声、消毒、干燥的多腔全自动清洗消毒机，每个腔体有效装载容积≥300升； 3.机器的器械处理能力要求：5层的器械架每批次处理国际标准的DINI 器械托盘（485*260*50mm±5mm）数量≥15个，每小时处理量≥90个标准DINI手术器械托盘；可拆卸器械清洗架≥5层。 |  | 设备整机（包括第三方设备）质保期≥5年，且能保证设备每年开机率≥98%，，并保证每年保养次数不少于8次，且免费提供系统数据接口对接服务；售后响应时间要≤30min，2小时内到达现场解决问题 |  | 配置要求： 1、4舱清洗主机（带超声舱，要求蒸汽加热） 1台 2、配置清洗架自动回传系统1套， 3、配置5层架2个，4层架3个，3层架3个，微创层架2个，2层清洗架 4个，推车4台 4、大号篮筐150个（耐高温塑料和不锈钢混搭）。 5、装载台2个，卸载台2个 6、具备数据采集信息接口 7、具备物理参数打印功能
3 | 消毒供应中心 | 单腔清洗消毒器 | 1、整机原装；使用寿命≥10年 2、电加热机型； 3、腔体容积≥440升；一次可清洗消毒18个标准清洗篮筐 4、标准手术器械标准清洗时间≤35分钟 5、整机安装宽度≤1200mm 6、具备清洗达芬奇机器人手臂的功能 |  | 设备整机（包括第三方设备）质保期≥5年，且能保证设备每年开机率≥98%，，并保证每年保养次数不少于8次，且免费提供系统数据接口对接服务；售后响应时间要≤30min，2小时内到达现场解决问题。 |  | 配置要求： 1、主机3台，及其相关配套配件3套 2、3层架3个，4层架3个，5层架3个，2层架6个，微创清洗架3个，达芬奇清洗架2个，推车10台 3、清洗篮筐150个（耐高温塑料和不锈钢混搭） 4、具备自动装卸载系统3套
4 | 消毒供应中心 | 甲醛蒸汽灭菌器 | 1、整机原装，使用寿命≥10年 2、双门灭菌器，腔体有效容积≥140 3、批次灭菌时间≤250分钟左右 4、灭菌剂浓度≤3% 5、具备内置蒸汽发器 6、具备腔体自清洁程序 |  | 设备整机（包括第三方设备）质保期≥5年，且能保证设备每年开机率≥98%，，并保证每年保养次数不少于8次，且免费提供系统数据接口对接服务；售后响应时间要≤30min，2小时内到达现场解决问题 |  | 配置要求： 1、主机 1台，灭菌剂100桶 2、快速生物阅读器1台，生物指示剂200支； 3、甲醛气体报警装置1台 4、具备数据采集信息接口1套 5、层架3个，推车6台，灭菌篮筐20个 6、冷水机1台 7、内置蒸汽发生器1个 8、精细化推车1230*638*1700mm，10套
5 | 消毒供应中心 | 低温等离子灭菌器 | 1、整机原装，使用寿命≥10年 2、腔体有效容积120-155升 3、具备灭活朊毒体的能力 4、具备灭菌达芬奇机器人的能力 5、灭菌剂浓度≤58%，灭菌阶段无需提纯 6、具备灭菌管腔内径0.8mm，长度500mm的金属管腔的能力 |  | 设备整机（包括第三方设备）质保期≥5年，且能保证设备每年开机率≥98%，，并保证每年保养次数不少于8次，且免费提供系统数据接口对接服务；售后响应时间要≤30min，2小时内到达现场解决问题。 |  | 配置要求： 1、灭菌器主机及相关配套附件1套 2、具备灭菌达芬奇的认证1组 3、灭菌剂300锅次 4、≤30min快速生物阅读器1，；生物指示剂600支； 5、气体报警装置1套 6、具备数据采集信息接口 7、平台推车（航空铝材质）1005*638*1200mm；10台
6 | 皮肤科 | 双波长激光治疗仪 | 1、设备用途：在临床上用于治疗良性皮肤血管疾病、良性色素病变、减轻皱纹、祛除多余毛发和深色纹身 2、主机包含翠绿宝石固态激光器+Nd:YAG 固体激光器 ▲3、主机内置DCD 动态冷却系统 ▲4.脉冲宽度：0.25-100ms 5、激光输出最大能量范围： ≥400J/c㎡ 6、最小光斑直径≤1.5mm 7、最大光斑直径≥18mm ▲ 8、激光控制方式：手控和脚控可选 |  | 整机（包括第三方设备）保修两年，每季度保养1次，一年保养4次 |  | 1、双波长激光治疗仪主机1台 2、光纤线缆 1根 3、标准手柄 1个 4、光斑镜筒附件1套 7、距离规1套 8、手柄窗口盖5个 9、手柄窗口盖镜片1个 10、动态冷却装置1套 11、冷冻剂罐15罐 12、医生防护眼镜2副 13、患者防护眼罩1个
7 | 皮肤科 | 微波治疗仪 | 1.设备频率：5800MHz ± 75MHz 2.最大微波输出功率：100w± 3W 3.真空负压：-508mmHg～-559mmHg 4.主机微波泄漏：<10mW/c㎡ 5.熔断器规格：220/240V 4.25AT 6.触摸屏显示分辨率：1024×768 7.真空泵：蠕动泵 8.冷却方式：水冷却 9.治疗手柄握手：15cm±1cm 10.辐射器数量：7 11.治疗面积：10mm×30mm 12.治疗输出时间：能量1（2.40s）、能量2（2.55s）、能量3（2.70s）、能量4（2.85s）、能量5（3.00s） 13.冷却温度：15℃±1℃ 14.整机噪音：≤65dB 15.功能：a）触摸操作模式b）具有超温报警功能c）治疗手柄工作指示灯d）具有脚踏开关插口 16.适用症：适用于治疗成人原发性腋下多汗。不适用于治疗身体其他部位的多汗症和全身性多汗症。 |  | 整机（包括第三方设备）两年质保，一年两次保养 |  | 1.主机 1台； 2.治疗手柄 1个； 3.治疗工具盒 1盒； 4.一次性治疗罩 1个； 5.辅助枕 1个；
8 | 妇幼医学研究所 | 流式细胞分选仪 | 一、光路系统 ▲1. 具有405nm侧向散射光（VSSC）检测功能，可分选80nm以上颗粒，满足外泌体或类似微颗粒分析和分选使用 ▲2. 光信号收集系统, 全固化光收集系统，NA值大于1.29，将更大视野范围内的光信号准确地传递到接收光路中。 二、 分析及分选性能 ▲1. 荧光检测灵敏度FITC≤30MESF，PE≤10MESF ▲2. 不加电(垂直分选)功能，进一步保证活性和功能性，同时保证分选的准确性 3. 分选纯度：≥99%，分选得率：＞80%泊松分布 ▲4.液滴延迟：采用激光器和相机两套系统，从而系统获得最佳液滴断点、最佳侧液流设置并自动生成液滴延迟值。 三、 液路系统 1. 鞘液系统：与100µm纳米陶瓷喷嘴相匹配的低压15Psi鞘液系统，具有广泛种类的细胞适用性和良好的细胞活性 2. 优化管路设计，每完成一次上样系统自动冲洗，避免交叉污染：低于0.1% |  | ①整机（包括第三方设备）保修三年，每年不少于2次维护保养，所有软件质保期内免费维护升级。 ②在接到报修信息后1小时内响应，24小时内到达现场，48小时内提供解决方案。培训安排：至少保证采购人3名技术人员，直到受训人员全部掌握运用操作、维护保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。 培训方式：技术培训、操作培训。 培训人员、地点和时间：受训人员由采购人确定，培训地点和时间由双方商定。在保修期外，在接到用户通知后，应在8小时内给予电话或邮件技术支持，远程技术支持无法解决的，在接到用户通知后与客户约定到场时间在规定时间内到达现场并进行维修；重大问题或其他无法迅速解决的问题应在两周内解决或提出明确解决方案。 |  | 1.流式细胞分选仪主机一台 2. 工作站及分析软件一套 3. ≥ 24英寸液晶彩色显示器 1套 4. 装机试剂一套
9 | 妇幼医学研究所 | 流式细胞仪 | 1.至少需要配置3根全固态激光器，具有8个以上荧光通道；激发方式采用立体空间激发；激光波长和功率要求：405±5nm激光器≥80mW、488±5nm≥50mW、638±5nm≥40mW 2.该设备的检测器须为FAPD检测器，且FTIC≤32MESF, PE≤12MESF，光信号收集系统的NA≥1.2。以满足相关研究对灵敏度和分辨率的要求； 3.设备能满足多通道检测需求，需要设备的滤光片灵活，使用人员方便根据具体实验更换； 4.为保证荧光信收集不发生邻近通道信号串扰，需要信号收集通道相互独立； 5.侧向散射光分辨率≤80nm 6. 8峰Rainbow微球检测结果：相邻峰间隔开，要求峰间（峰谷）Count为0。 7..流动室：免校准集成光学石英流动室设计，数值孔径≥1.25； 8. 样本流速：自定义调节范围：10μL/min~240μL/min，具备预设高、中、低三档速度； 9.进样方式：无脉冲蠕动泵实时进样，即可实现样本连续上样，也可以实现免微球绝对技术功能。 |  | 整机（包括第三方设备）保修3年，每年至少保养两次，保修期间，在接到报修信息后1小时内响应，24小时内到达现场，48小时内提供解决方案，直至故障设备修复。 保修期内需免费提供维修服务和零配件更换，免费提供仪器搬迁、安装、运行确认和校准服务，软件免费维护升级。安排装机专门培训，直到受训人员全部掌握运用操作、维护保养技术。 |  | 1.流式细胞仪主机1台 2.鞘液 1桶 3.质控荧光微球 1瓶 4.清洗液 1套 5.台式工作站 1台
10 | 耳鼻喉科 | 电子鼻咽喉镜 | 1、摄像主机无需增购模块或配件可兼容同品牌所有外科内窥镜含软硬镜：如软性电子耳鼻喉镜、硬性鼻窦镜、硬性耳内镜、电子胆道镜、电子输尿管镜等、纤维宫腔镜等。 2、主机具备先进特殊光窄带波可以系统观察黏膜表面变化； 3.判断肿瘤或非肿瘤病变的符合率比普通内镜和染色内镜高； 4.可实现特殊光窄带成像诊断功能； 5.清晰显示粘膜血管形态，可筛查早癌； 6.同时可用于小儿检查用； |  | 整机（包括第三方设备）质保期≥ 2 年； 年度保养≥2次； 专业工程师培训讲解产品，产品相关问题跟进解决、有专业人员提供产品配套服务； |  | 2.1内窥镜图像处理装置 1台 2.2超细鼻咽喉镜 ≥3条 2.3台车 1台 2.4医用监视器1台 2.5图文工作站 1台 2.6内镜清洗消毒机1台 2.7内窥镜储存柜 1台
11 | 医学遗传中心 | 染色体核型分析AI系统 | 1.系统内置常见异常核型知识库，支持查询染色体异常相关疾病、基因、蛋白质和预后措施等信息。同时知识库支持自定义编辑功能，可形成科室专用异常数据库。系统自动将分析样本的核型与知识库中的核型匹配，提示相关异常描述，能够在病例列表中自动识别病例是否存在数目异常或者结构异常，并有明显的标注； 2. 自动在核型图中标注数目异常和结构异常的染色体组 3.支持自动识别染色体的着丝粒，识别着丝粒准确率≥95%，并根据着丝粒进行染色体排列对齐（需要提供第三方证明材料） 4.对染色体异常的分析应提供同源染色体综合对比分析能力，即支持1对染色体的同源染色体对比、2对染色体的同源染色体对比以及23对染色体的同源染色体对比（需要提供第三方证明材料） 5.可以云端连到人类染色体在线诊断联盟等国内跨省级遗传学会。 6.算法训练所调用的数据库来自≥3家三甲医院（提供≥3家三甲医院盖章的数据调用授权协议） 7.系统经过≥3家三甲医院临床性能和安全性验证（提供≥3家的三甲医院临床试验证明，并由药品监督管理局盖章） 8.支持浏览器在线分析染色体，支持专家在线审核，支持染色体核型分析在线练习与培训，支持染色体题目在线编辑功能以便于在线创建多类型题目，支持在线考核组织与管理功能以便于开展多人考核（提供网址链接和模拟题以供现场核查功能） |  | 1.整机（包括第三方设备）质保≥2年，质保期内，工程师定期对产品进行维护保养，包括但不限于潜在问题进行排查，纠正潜在的缺陷，进行现有功能的升级等，以支持用户持续高效使用。 2、支持对接院方 LIS 或 HIS 系统，实现网络数据共享，对接LIS或HIS系统时，院内系统通过http协议把数据部分字段传输给染色体分析系统，分析系统把接收到的数据保存下来。 |  | 1.中央服务器1套：CPU≥四核，运行内存≥32GB， 磁盘空间≥16TB，NVIDIA GeForce 3060 显卡，Windows 10 工作站专业版（64位）操作系统，≥23.8英寸高清显示器。独立工作站六套：CPU≥四核，运行内存≥16GB，磁盘空间≥2TB，显卡≥GTX 1660，Windows 10 工作站专业版（≥64位）操作系统，≥23.8英寸高清显示器。 2.染色体分析软件1套 3. U盾≥7个