## Sheet1
深圳市妇幼保健院医用耗材遴选技术参数及商务需求表
项目编号 | 项目名称 | 技术参数 | 商务需求 | 最高限价 （单位：元 如报名规格与参考规格不一致，请自行换算） | 计量单位
SZFYHCLX-2506-1 | 医用测敏胶带 | 1.适用范围：该检测属于过敏原检测中的体内检测方法，是在人体皮肤表面通过将过敏原直接贴敷的方法检测过敏物质。 2.材质要求：由涂胶的PU膜、PET、离型纸、防渗圈组成。 3.具体要求： 1）测敏胶带在观察试验过程中可视化； 2)测敏胶带有防水功能； 3）测敏胶带待测物包括小分子物质（化妆品，日用品等），食物提取物，花粉提取物。 4）配套低敏皮肤标记笔、判读卡。 5）防渗圈性状为方型； 6)防渗圈位置为正中，完好，无脱落，无渗漏； 7）防渗圈内径为边长为10mm±3mm； 8）初黏力：产品在45°倾斜板上，5cm内能黏住2g钢球。 | 1.货源稳定、配送及时 2.有产品相关的培训。 | 140 | 人份
SZFYHCLX-2506-2 | 医用创面护理包 | 1.规格：由透明质酸敷料、医用重组胶原蛋白软膏、一次性使用医用橡胶检查手套组成，各组件均为独立包装。 2.适用范围：用于激光/光子/果酸换肤/微整形术等非慢性创面及周围皮肤的护理。 3.材质要求：透明质酸敷料的液体应呈无色至淡黄色、澄清透明，以无菌状态提供。医用重组胶原蛋白软膏应细腻、均匀，无分层或油水分离现象，以非无菌状态提供。 一次性使用医用橡胶检查手套以无菌状态提供。 4.具体要求：透明质酸敷料以无菌状态提供，经湿热灭菌，一次性使用。医用重组胶原蛋白软膏以非无菌状态提供。一次性使用医用橡胶检查手套以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 1.配送：在本地（深圳市）设有产品库，保证货源充足，按照医院指定地点和时间准时送货上门。 2.服务能力：医院接受货物后若有疑义或使用前发现不宜使用的现象，公司随时提供免费退换货服务。耗材出现问题时，1小时内电话沟通，需上门服务的，3小时内到达现场，解答解决技术故障及支持问题，有需要更换的产品免费更换。免费提供产品的售后技术培训与医用支持，定期配合医院免费为临床医护人员提供新技术培训，确保医护人员能够有效和安全的使用产品和配套的仪器。 | 598 | 盒
SZFYHCLX-2506-3 | 一次性使用治疗头端（450发） | 1.规格：治疗头面积0.25cm^2，治疗发数450发 2.适用范围：与射频治疗仪Thermage FLX System配套使用，用于减轻眼周的皱纹。 3.材质要求：塑料，铜，聚酰亚胺组成 4.具体要求：一次性使用附件，与射频治疗仪一起使用 | 1.配送：厂家配送 2.服务能力：厂家提供售后服务，4小时内响应，24小时现场维修处理 | 8200 | 个
| 一次性使用治疗头端（600发） | 1.规格：治疗头面积4cm^2，治疗发数600发 2.适用范围：与射频治疗仪Thermage FLX System配套使用，用于减轻身体，面部的皱纹。 3.材质要求：塑料，塑料，铜，聚酰亚胺组成 4.具体要求：一次性使用附件，与射频治疗仪一起使用 | 1.配送：厂家配送 2.服务能力：厂家提供售后服务，4小时内响应，24小时现场维修处理 | 8000 | 个
| 一次性使用治疗头端（900发） | 1.规格：治疗头面积4cm^2，治疗发数900发 2.适用范围：与射频治疗仪Thermage FLX System配套使用，用于减轻身体，面部的皱纹。 3.材质要求：塑料，塑料，铜，聚酰亚胺组成 4.具体要求：一次性使用附件，与射频治疗仪一起使用 | 1.配送：厂家配送 2.服务能力：厂家提供售后服务，4小时内响应，24小时现场维修处理 | 8500 | 个
| 一次性使用治疗头端（500发） | 1.规格：治疗头面积16cm^2，治疗发数500发 2.适用范围：与射频治疗仪Thermage FLX System配套使用，用于减轻身体的皱纹。 3.材质要求：塑料，塑料，铜，聚酰亚胺组成 4.具体要求：一次性使用附件，与射频治疗仪一起使用 | 1.配送：厂家配送 2.服务能力：厂家提供售后服务，4小时内响应，24小时现场维修处理 | 8800 | 个
SZFYHCLX-2506-4 | 一次性射频等离子手术电极 | 1.规格：刀头角度30度，长度：≥225mm,刀杆外径：≥3.9mm， 2.适用范围：适用于会厌囊肿切除，声带肿物切除,喉乳头壮瘤、双侧声带外展麻痹、T1/2期喉癌、声门下狭窄、声带小结等精细手术。 3.材质要求：产品与人体接触的材料均符合生物相容性的要求，确保产品安全有效。 4.具体要求：标准和认证，符合相关的标准和认证要求，产品的通用电气安全符合GB9706.1-2020标准的要求，产品的专用电气安全符合GB9706.202-2021标准的要求。性能具备：一体成型立体电极实现立体高效消融 ，刀头的表面硬度不低于300HV0.3； 5.所需配套的设备低于5万元/2台 | 1.配送：货源稳定、配送及时 2.服务能力：专业工程师培训讲解产品，产品相关问题跟进解决、有专业人员提供产品配套服务 | 2800 | 把
| 一次性射频等离子手术电极 | 1.规格：刀头角度30度，长度：≥125mm,刀杆外径：≥4.6mm,内吸引管内径≥1.9mm ;刀头各极与接线口的阻抗值应小于10Ω;刀头的表面硬度不低于300HV0.3。 2.适用范围：适用于小儿鼾症之腺样体扁桃体切除、成人鼾症扁桃体切除，腭咽成形术等。 3.材质要求：产品与人体接触的材料均符合生物相容性的要求，确保产品安全有效。 4.具体要求：标准和认证，符合相关的标准和认证要求，产品的通用电气安全符合GB9706.1-2020标准的要求，产品的专用电气安全符合GB9706.202-2021标准的要求。性能具备：一体成型立体电极实现立体高效消融 。刀头各极与接线口的阻抗值应小于10Ω;刀头的表面硬度不低于300HV0.3。 5.所需配套的设备低于5万元/2台 | 1.配送：货源稳定、配送及时 2.服务能力：专业工程师培训讲解产品，产品相关问题跟进解决、有专业人员提供产品配套服务 | 1980 | 把
| 一次性射频等离子手术电极 | 1.规格：刀刀头角度45度，长度：≥130mm,刀杆外径：≥1.6mm; 2.适用范围：满足完成舌根，软腭部病变组织、融切、消融、凝血、止血、等功能 3.材质要求：产品与人体接触的材料均符合生物相容性的要求，确保产品安全有效。 4.具体要求：标准和认证，符合相关的标准和认证要求，产品的通用电气安全符合GB9706.1-2020标准的要求，产品的专用电气安全符合GB9706.202-2021标准的要求。性能具备：一体成型立体电极实现立体高效消融 。刀头各极与接线口的阻抗值应小于10Ω;刀头的表面硬度不低于300HV0.3。 5.所需配套的设备低于5万元/2台 | 1.配送：货源稳定、配送及时 2.服务能力：专业工程师培训讲解产品，产品相关问题跟进解决、有专业人员提供产品配套服务 | 750 | 把
| 一次性射频等离子手术电极 | 1.规格： 刀头角度0度，长度：≥130mm,刀杆外径：≥1.6mm; 2.适用范围：鼻甲减容术 3.材质要求：产品与人体接触的材料均符合生物相容性的要求，确保产品安全有效。 4.具体要求：标准和认证，符合相关的标准和认证要求，产品的通用电气安全符合GB9706.1-2020标准的要求，产品的专用电气安全符合GB9706.202-2021标准的要求。性能具备：一体成型立体电极实现立体高效消融 。刀头各极与接线口的阻抗值应小于10Ω;刀头的表面硬度不低于300HV0.3。 5.所需配套的设备低于5万元/2台 | 1.配送：货源稳定、配送及时 2.服务能力：专业工程师培训讲解产品，产品相关问题跟进解决、有专业人员提供产品配套服务 | 1600 | 把
SZFYHCLX-2506-5 | 眼部热奄包 | 1.规格：80mmx180mm 2.结构及组成：本品以发热袋、敷膜无纺布和含有压敏胶的无纺布及硅油纸制成。 3.产品性能：热奄包的升温时间≤10min、持续时间≥12h、最高温度≤70℃，温度保证时间应大于持续时间的40％。 4.适用范围：该产品供临床单位作为中药热 奄疗法的热源之用。 | 1.交货时间安排； 一般产品配送不超过48小时送达。 紧急配送，保证所有产品在四小时内送达。 医院要求隔夜送达的，保证在次日早上8:30分之前送达。 2.人员安排； 安排专门负责售后送货，培训等人员。 3.其它配送服务承诺。 会按时送达所需货物。 | 8 | 贴
SZFYHCLX-2506-6 | 除螨湿巾 | 1.适用范围：适用于螨虫感染、睑缘易发炎者、眼部化妆后、眼部日常的清洁护理。 2.主要成分：澳洲茶树油、D泛醇、PEG-40氢化蓖麻油、癸基葡萄糖苷、辛二醇、椰油酰两性基二乙酸二钠、1,2已二醇、龙脑提取物、纯化水等。 | 1.交货时间安排； 一般产品配送不超过48小时送达。 紧急配送，保证所有产品在四小时内送达。 医院要求隔夜送达的，保证在次日早上8:30分之前送达。 2.人员安排； 安排专门负责售后送货，培训等人员。 3.其它配送服务承诺。 会按时送达所需货物。 | 6 | 片
SZFYHCLX-2506-7 | 医用吸水垫 | 1.规格：5.5cm×7.5cm 2.适用范围：供医护人员用于中到重度渗出液的非慢性创面护理，避免伤口感染。 3.材质要求：采用医用脱脂纱布和医用脱脂棉经加工、包装精制而成。 4.具体要求：产品表面清洁、无异味。封口轨迹均匀、平整牢固。产品吸收层的吸液量应不小于15g/g:产品荧光物紫外灯下检查只显微棕紫色和少量黄色颗粒、不显强蓝色荧光;产品表面活性物质泡沫不得超过2mm；产品酸碱度测紙不得显粉红色。 | 1.配送：承诺产品货源稳定，一般配送时间不超过48小时，医院需紧急配送的情况下，保证该产品在8小时内及时送达。 2.服务能力：承诺产品非人为因素造成破损无条件退换、近效期产品协调厂家安排退换。 | 0.56 | 片
SZFYHCLX-2506-8 | 根管充填糊剂 | 1.活髓去除术后根管的永久充填；去除坏死或感染牙髓，根管预备、清洁和消毒后的根管永久充填；适合侧压法、单尖法和垂直加压法充填。 2.主要由硅酸锶、磷酸钙、氧化锆、氢氧化钙、填料和增稠剂组成。 3.是预混合的、可即刻应用的、可注射的、遇水凝固的硅酸盐类生物活性陶瓷糊剂材料。用于根管系统的封闭和严密充填。 | 1.货源稳定性、配送及时。 2.产品相关问题跟进解决及时、如有配套使用产品所需的关联服务。 | 645 | 支
SZFYHCLX-2506-9 | 辅助生殖用培养器皿 | 1.用途简称：圆形培养皿/小皿，由皿盖和皿座组成，皿直径（或宽度）40mm，皿高度含盖≤12mm，经辐照灭菌，一次性使用1 2.适用范围：用于体外环境下操作、培养人类生殖细胞以及胚胎； 3.材质要求：辅助生殖用培养器皿由透明聚苯乙烯材料制造, 原材料符合 USP CLASS Ⅵ 标准，显微镜下操作和观察配子/胚胎图像清晰。 4.具体要求： 外观与结构：1.表面透明、平整、无裂纹、无灰尘及污垢。2.皿盖与皿座应能自然扣合，无卡紧现象，易于分离。 物理性能：采用有透气盖设计，利于液体过夜平衡及胚胎培养过程中的气体交换，皿盖与皿座扣合后应保持稳定，确保培养过程中不会发生泄漏或污染。 化学性能：酸碱度、重金属含量、镉含量等均符合国家标准及相关法规要求。 生物性能：无菌保障水平达到10-⁶，灭菌方式为辐照灭菌；符合医疗器械内毒素的限制要求；体外鼠胚试验囊胚形成率大于等于80%；经过精子存活实验，无精子毒性。 （产品通过生物学相容性试验，可提供试验报告。包括:体外鼠胚试验、人精子存活试验及符合GBT16886 要求的生物相容性试验,符合相关的技术要求。） 包装和使用要求：包装:含有单个独立包装和多个独立包装，采用无菌包装系统，确保运输过程中不受污染。 运输:包装系统经过严格运输验证，确保产品在运输过程中不受损坏，保障无菌性及完整性。 产品为无菌医疗器械，限一次性使用，产品有效期为 3 年。 资质要求：已取得国家第二类医疗器械注册证 | 1.配送：保证供货产品的实际品牌、规格型号、生产厂家、质量、外包装、中文标识和条形码与投标文件及投标现场提供的样品标准和描述完全一致；供货产品确保最新生产批号，供货时距出产日期不超过半年。 3.服务能力：供货的产品生产标准达到产品执行标准；在采购期内向采购人及配送商及时提供充足的、达标的货源，如有违反，依法承担违约责任 | 2.6 | 个
| 辅助生殖用培养器皿 | 1.用途简称：矮壁皿/ICSI皿，由皿盖和皿座组成，皿直径（或宽度）53mm，皿高度含盖≤9mm，经辐照灭菌，一次性使用 2.适用范围：适用于体外环境下单精子卵母细胞胞浆内注射操作用（ICSI操作）； 3.材质要求：辅助生殖用培养器皿由透明聚苯乙烯材料制造, 原材料符合 USP CLASS Ⅵ 标准，显微镜下操作和观察配子/胚胎图像清晰。 4.具体要求： 外观与结构：1.表面透明、平整、无裂纹、无灰尘及污垢。2.皿盖与皿座应能自然扣合，无卡紧现象，易于分离。 物理性能：皿盖与皿座扣合后应保持稳定，确保培养过程中不会发生泄漏或污染。 化学性能：酸碱度、重金属含量、镉含量等均符合国家标准及相关法规要求。 生物性能：无菌保障水平达到10-⁶，灭菌方式为辐照灭菌；符合医疗器械内毒素的限制要求；体外鼠胚试验囊胚形成率大于等于80%；经过精子存活实验，无精子毒性。 （产品通过生物学相容性试验，可提供试验报告。包括:体外鼠胚试验、人精子存活试验及符合GBT16886 要求的生物相容性试验,符合相关的技术要求。） 包装和使用要求：包装:含有单个独立包装和多个独立包装，采用无菌包装系统，确保运输过程中不受污染。 运输:包装系统经过严格运输验证，确保产品在运输过程中不受损坏，保障无菌性及完整性。 产品为无菌医疗器械，限一次性使用，产品有效期为 3 年。 资质要求：已取得国家第二类医疗器械注册证 | 1.配送：保证供货产品的实际品牌、规格型号、生产厂家、质量、外包装、中文标识和条形码与投标文件及投标现场提供的样品标准和描述完全一致；供货产品确保最新生产批号，供货时距出产日期不超过半年。 3.服务能力：供货的产品生产标准达到产品执行标准；在采购期内向采购人及配送商及时提供充足的、达标的货源，如有违反，依法承担违约责任 | 3.8 | 个
| 辅助生殖用培养器皿 | 1.用途简称：中心孔培养皿/移植皿，由皿盖和皿座组成，皿直径（或宽度）55mm，皿高度含盖≤16mm，经辐照灭菌，一次性使用 2.适用范围：常用于胚胎移植操作；用于体外受精操作； 3.材质要求：辅助生殖用培养器皿由透明聚苯乙烯材料制造, 原材料符合 USP CLASS Ⅵ 标准，显微镜下操作和观察配子/胚胎图像清晰。 4.具体要求 外观与结构：1.表面透明、平整、无裂纹、无灰尘及污垢。2.皿盖与皿座应能自然扣合，无卡紧现象，易于分离。 物理性能：采用有透气盖设计，利于液体过夜平衡及胚胎培养过程中的气体交换，皿盖与皿座扣合后应保持稳定，，确保培养过程中不会发生泄漏或污染。 化学性能：酸碱度、重金属含量、镉含量等均符合国家标准及相关法规要求。 生物性能：无菌保障水平达到10-⁶，灭菌方式为辐照灭菌；符合医疗器械内毒素的限制要求；体外鼠胚试验囊胚形成率大于等于80%；经过精子存活实验，无精子毒性。 （产品通过生物学相容性试验，可提供试验报告。包括:体外鼠胚试验、人精子存活试验及符合GBT16886 要求的生物相容性试验,符合相关的技术要求。） 包装和使用要求：包装:含有单个独立包装和多个独立包装，采用无菌包装系统，确保运输过程中不受污染。 运输:包装系统经过严格运输验证，确保产品在运输过程中不受损坏，保障无菌性及完整性。 产品为无菌医疗器械，限一次性使用，产品有效期为 3 年。 资质要求：已取得国家第二类医疗器械注册证 | 1.配送：保证供货产品的实际品牌、规格型号、生产厂家、质量、外包装、中文标识和条形码与投标文件及投标现场提供的样品标准和描述完全一致；供货产品确保最新生产批号，供货时距出产日期不超过半年。 3.服务能力：供货的产品生产标准达到产品执行标准；在采购期内向采购人及配送商及时提供充足的、达标的货源，如有违反，依法承担违约责任 | 3.5 | 个
| 辅助生殖用培养器皿 | 1.用途简称：取卵皿，由皿盖和皿座组成，皿直径（或宽度）93mm，皿高度含盖≤17mm，经辐照灭菌，一次性使用 2.适用范围：用于体外环境下取卵操作及胚胎培养； 3.材质要求：辅助生殖用培养器皿由透明聚苯乙烯材料制造, 原材料符合 USP CLASS Ⅵ 标准，显微镜下操作和观察配子/胚胎图像清晰。 4.具体要求： 外观与结构：1.表面透明、平整、无裂纹、无灰尘及污垢。2.皿盖与皿座应能自然扣合，无卡紧现象，易于分离。 物理性能：采用有透气盖设计，利于液体过夜平衡及胚胎培养过程中的气体交换，皿盖与皿座扣合后应保持稳定，确保培养过程中不会发生泄漏或污染。 化学性能：酸碱度、重金属含量、镉含量等均符合国家标准及相关法规要求。 生物性能：无菌保障水平达到10-⁶，灭菌方式为辐照灭菌；符合医疗器械内毒素的限制要求；体外鼠胚试验囊胚形成率大于等于80%；经过精子存活实验，无精子毒性。 （产品通过生物学相容性试验，可提供试验报告。包括:体外鼠胚试验、人精子存活试验及符合GBT16886 要求的生物相容性试验,符合相关的技术要求。） 包装和使用要求：包装:含有单个独立包装和多个独立包装，采用无菌包装系统，确保运输过程中不受污染。 运输:包装系统经过严格运输验证，确保产品在运输过程中不受损坏，保障无菌性及完整性。 产品为无菌医疗器械，限一次性使用，产品有效期为 3 年。 资质要求：已取得国家第二类医疗器械注册证 | 1.配送：保证供货产品的实际品牌、规格型号、生产厂家、质量、外包装、中文标识和条形码与投标文件及投标现场提供的样品标准和描述完全一致；供货产品确保最新生产批号，供货时距出产日期不超过半年。 3.服务能力：供货的产品生产标准达到产品执行标准；在采购期内向采购人及配送商及时提供充足的、达标的货源，如有违反，依法承担违约责任 | 3.8 | 个
SZFYHCLX-2506-10 | 颗粒细胞去除液 | 1.适用范围：用于去除卵母细胞周围的颗粒细胞。 2.材质要求：该产品由氯化钠、氯化钾、硫酸镁、磷酸二氢钾、二水氯化钙、碳酸氢钠、4-羟乙基哌嗪乙磺酸（HEPES）、4-羟乙基哌嗪乙磺酸钠盐、葡萄糖、L-乳酸钠、丙酮酸钠、牛磺酸、L-丙氨酰-L-谷氨酰胺、甘氨酸、L-丙氨酸、L-天门冬酰胺、L-天门冬氨酸、L-谷氨酸、L-脯氨酸、L-丝氨酸、硫酸庆大霉素、人血白蛋白、透明质酸酶、苯酚红钠盐、乙二胺四乙酸二钠和水组成。产品一次性使用，经过滤除菌和无菌灌装工艺生产，货品有效期≥1年。 3.具体要求：主要性能：透明质酸酶浓度：80IU/ml，pH：7.2-7.6，细菌内毒素：＜0.25 EU/mL，符合ISO标准。 | 1.配送：保证供货产品的实际品牌、规格型号、生产厂家、质量、外包装、中文标识和条形码与投标文件及投标现场提供的样品标准和描述完全一致；供货产品确保最新生产批号，供货时距出产日期不超过半年；收到客户订单三个工作日内送至客户指定地点，如客户有急需，保证4个小时内配送到位。 2.服务能力： 产品均符合国家相关标准，并在质保期内如因非人为因素导致的质量问题，免费更换。 快速响应:使用过程中如遇任何问题， 24小时内给予回应并提供有效的解决方案。 提供全面的技术支持，包括产品使用指导、问题排除等。 定期进行回访，了解产品使用情况，及时收集反馈，不断改进产品和服务。 | 247.5 | 支
SZFYHCLX-2506-11 | 盆底修补网 | 1.规格：10*15厘米。 2.适用范围：用于纠正女性盆腔器官脱垂者的盆底重建手术，适用于骶骨固定手术。 3.材质：聚丙烯材料。或含特殊成分可有效提高组织相容性，减少炎症发生率。 | 1.一般产品配送不超过72小时送达 2.紧急配送，应保证所有产品在八小时内送达。 3.医院要求隔夜送达的，应保证在次日早上9:30分之前送达。 4.无条件破损退换 5.近效期退换 6.定期随访 | 8000 | 片
| 盆底修补网 | 1.规格：高9.5厘米，中间宽5厘米，臂长59厘米。 2.适用范围：用于纠正女性盆腔器官脱垂者的盆底重建手术，适用于侧腹壁手术或经阴道植入治疗阴道穹隆脱垂手术。 3.材质：聚丙烯材料。或含特殊成分可有效提高组织相容性，减少炎症发生率。 | 1.一般产品配送不超过72小时送达 2.紧急配送，应保证所有产品在八小时内送达。 3.医院要求隔夜送达的，应保证在次日早上9:30分之前送达。 4.无条件破损退换 5.近效期退换 6.定期随访 | 16833 | 片
SZFYHCLX-2506-12 | 基因甲基化检测试剂盒 | 1.技术平台：PCR-荧光染料法或探针法 2.检测通量：单次上机样本量不小于45人份 3.操作时间：操作简便快捷，单次实验要求4小时出结果 4.质控体系：具备监控重亚硫酸盐转化过程及PCR反应过程的质量控制体系 5.预期用途：用于体外定性检测人宫颈脱落细胞样本中抑癌基因的甲基化状态，适用于13种（31、33、35、39、45、51、52、53、56、58、59、66、68型）以上高危 HPV（ hrHPV）基因型检测阳性的30岁以上女性人群。 6.基因要求：产品基因需在《中国子宫颈癌筛查指南（二）》推荐的PAX1、ZNF582、SOX1、JAM3、ASTN1、DLX1、ITGA4、RXFP3、SOX17、ZNF67基因范围内。 | 1.配送（货源稳定、下单后3个工作日内送达） 2.服务能力（提供产品使用指导、应用工程师技术培训、操作演示等） | 290 | 人份
SZFYHCLX-2506-13 | 微血管吻合装置 | 1.针环直径1.0mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、3.5mm、4.0mm,闭合钉高度1.37±0.08mm,缝钉排数6-8： 2.该产品用于显微外科手术中常见血管（不包括冠状动脉）吻合，适用于血管外径1-4mm，壁厚小于或等于0.5mm的静脉和动脉： 3.由ABS、聚氨酯、聚芳香酰胺、聚碳酸酯、脱磁不锈钢针构成： 4.基座闭合顺畅，不应用卡住现象；产品的弹簧应有足够的弹性，应能使基座迅速复位；吻合针的耐腐蚀性能应达到YY/T0149中5.4中a级要求；将产品吻合后，分离力应不小于3.5N；吻合针的硬度应不低于250HV0.2；产品应按经已确认过的灭菌过程进行灭菌，产品应无菌。 | 1.货源稳定性、配送及时。 2.产品相关问题跟进解决及时、如有配套使用产品所需的关联服务。 | 10500 | 个